Қосымша 2

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға (зертханаға арналған реагенттер)

Техникалық сипаттама

| Лоттың № | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жалпы белок | қорап | Жалпы белокбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Жалпы скринингтік профиль; биурет реактив, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. натрий гидроксиді 0,4 моль/л, натрий тартраты 90 ммоль/л. биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Жалпы скринингтік профиль; биурет реактив, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. натрий гидроксиді 0,4 моль/л, натрий тартраты 90 ммоль/л. Реагент В. натрий гидроксиді 0,4 моль/л, натрий тартраты 60 ммоль/л, мыс ацетаты (II) 21 ммоль/л, калий иодататы 60 ммоль/л. %; Орташа концентрациясы 81.8 г/л. қайталануы (CV) -0.6 %. Жалпы қателік (CV)- 1.1 %. Зерттеу саны - 480. Өлшеп орау 2x60мл+2х20мл, сақтау температурасы + 15 +30мл. | 140 |
| 2 | HDL-Холестерин | қорап | HDL-ХОЛЕСТЕРИН анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметрлік ВА400, әр құтыда баркодтың болуы, липидті профиль; тұндырусыз Тікелей әдіс, холестеролоксидаза/детергент; бекітілген уақыт, сұйық биреагент. Құрамы: А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, реакция акселераторы 1 ммоль/л.Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза 1.5 МЕ/мл-ге дейін, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза 3 кме/л дейін, детергент. Дәлдігі: орташа концентрациясы 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: қайталануы (CV) - 0,6 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: қайталануы (CV) -0,7%, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,6 %. Зерттеу саны - 480. Өлшеп-орау 2x60мл+2х20мл, сақтау температурасы + 2 +8С. | 50 |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры                                                                     А.О. Өтебаев

Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемым медицинским изделиям (реагенты для лаборатории)

| № лота | Наименование товара | Ед. измерения | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий белок | уп | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480 Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 140 |
| 2 | HDL-Холестерин | уп | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/400. | 50 |

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                      Утебаев А.О.