Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

№1 лот бойынша техникалық ерекшелік - ЭКГ тәуліктік мониторингіне арналған аппарат

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | ЭКГ тәуліктік мониторингіне арналған Аппарат |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы | ЭКГ тәуліктік мониторингіне арналған Аппарат |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттіктізіліміне сәйкес | МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы |  | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |  |  |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | ЭКГ киюге болатын тіркеуші | Кемінде 48 сағат ішінде таңдау бойынша 12 немесе 3 ЭКГ қорғасынын тіркеу, екі қорғасынға реопневмограмманы жазу, сыртқы және ішкі қозғалыс датчигінің көмегімен пациенттің дене қалпын және қозғалыс белсенділігін жазу. Науқастың күнделігін жүргізуге және тіркеушіні басқаруға арналған түрлі-түсті сенсорлық экран; QRS кешенінің морфологиясын бағалау; Жүректің негізгі ритағын және оның өзгеруін анықтау; Ритақ пен өткізгіштіктің бұзылуын анықтау; Ишемиялық күдікті эпизодтарды анықтаумен ST сегментініңмещысуы мен көлбеуін есептеу; Уақыт пен спектрлік параметрлерді және ВКРМ қоса алғанда, вариақтың өзгергіштігін есептеу; Апноэ эпизодтарын анықтау арқылы тыныс алу параметрлерін есептеу; Клиникалық түсініктемелермен қорытынды қалыптастыру; Стимулятордың жұмысын бағалау; PQRST кешенінің векторлық талдауы; Турақтың турбуленттілігін есептеу; Қарыншаның кеш потенциалын анықтау; Жүрекшелердің кеш потенциалдарын және толқындардың спектрлік сипаттамаларын талдау; PQ интервалын анықтау және Р толқынының пішінін талдау; QT интервалының шамасы мен дисперсиясын есептеу; Т-тістің микроальтерациясын анықтау; RP интервалы бойынша импульстік толқынның уақытын бағалау, Физикалық белсенділікті және жүктемелерге төзімділікті есептеу; Қайталанатын бақылаулардағы динамиканы бағалау. Тіркелген кіріс кернеулерінің диапазоны-0,03...300 мВ. Өлшенетін кіріс кернеулерінің диапазоны-0,1...10 мВ. ADC дискреттілігі-24 санат. Тіркеушіні жазбаға қою кезінде жеке параметрлерді орнату мүмкіндігі: Кірістірілген дисплейде көрсету: ЭКГ - сегіз арна арқылы, бақылау милливольт, жасанды ритақты жүргізуші кешендері; РПГ-екі арна бойынша сигнал; реопневмограмма, қозғалыс/позиция арнасы-үш ось бойынша кіріктірілген немесе сыртқы сенсордан сигналдар (пайдаланушының таңдауы бойынша, бұл функцияны ЭКГ электродтарын қосу үшін қосылатын кабель қолдаған жағдайда). Кванттау жиілігі (бағдарламалық түрде таңдалады) - 250/500/1000 Гц. ИВР импульстарын оқшаулау кезіндегі іріктеу жиілігі-20000 Гц. Ақпаратты жоғалтпай ЭКГ жазу. Жазу форматы – сандық. Салмағы, артық емес: аккумуляторсыз-85г артық емес |  | 1 дана |  |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | ЭКГ электродтарын дененің қашықтағы қозғалыс/орналасу датчигімен қосуға арналған қосылатын кабель он электрод |  | 12 ЭКГ арнасын жазу үшін. Push-pull қосылу әдісі (коммутация кезінде бұрылыссыз). Бір реттік ЭКГ электродтарын сенімді бекіту және ұстағыштың электродқа айналуын болдырмау үшін Холтер мониторингі үшін оңтайлы ЭКГ электрод ұстағышының дизайны. Кабельдің сыртқы оқшаулауы агрессивті ортада қолдануға төзімді, науқастың терісімен ұзақ уақыт байланыста болғаннан кейін сымның серпімділігі мен икемділігін сақтайды. Арнайы жабдықты қолдана отырып, жоғары құрастыру дәлдігі мен сапалы монтаждау кабель дизайнының сенімділігін арттырды. Басқару жүйесі: қосқышқа салынған микропроцессор кабель түрін, жұмыс ресурсын (қондырғылар санын), жеке нөмірді, сондай-ақ пайдаланылған қорғасын жүйесін автоматты түрде тануды ескереді. | 2 дана |  |
|  |  | 3. | ЭКГ электродтарын дененің қашықтағы қозғалыс/орналасу датчигімен қосуға арналған қосылатын кабель жеті электрод |  | 3 ЭКГ арнасын жазу үшін. Push-pull қосылу әдісі (коммутация кезінде бұрылыссыз). Бір реттік ЭКГ электродтарын сенімді бекіту және ұстағыштың электродқа айналуын болдырмау үшін Холтер мониторингі үшін оңтайлы ЭКГ электрод ұстағышының дизайны. Кабельдің сыртқы оқшаулауы агрессивті ортада қолдануға төзімді, науқастың терісімен ұзақ уақыт байланыста болғаннан кейін сымның серпімділігі мен икемділігін сақтайды. Арнайы жабдықты қолдана отырып, жоғары құрастыру дәлдігі мен сапалы монтаждау кабель дизайнының сенімділігін арттырды. Басқару жүйесі: қосқышқа салынған микропроцессор кабель түрін, жұмыс ресурсын (қондырғылар санын), жеке нөмірді, сондай-ақ пайдаланылған қорғасын жүйесін автоматты түрде тануды ескереді. | 1 дана. |  |
|  |  | 4. | Тіркеушіге арналған қуат элементі |  | Батарея түрі: Li-ion; Батарея сыйымдылығы: 1 100 mAh; Кернеу: 3,7 В. | 2 дана |  |
|  |  | 5. | Зарядтау құрылғысы |  | Тіркеушілерге арналған зарядтағыш, 2 аккумуляторға арналған құрылғы. DC (Тұрақты ток) 5В, 1А. 220В бастап жұмыс істейді | 1 дана |  |
|  |  | 6. | Қорғаныс қақпағы |  | Тіркеушіге арналған белбеуі бар қақпақ мониторды киген кезде оны қорғауға арналған. | 1 дана |  |
|  |  | 7. | Бір реттік ЭКГ электродтары |  | Гельмен бір рет қолданылатын жабысқақ электродтар. | 1000 дана |  |
| 4 | Біліктілік талаптары | Шарттың көшірмесі немесе өндірушінің, ресми дистрибьютордың не өндірушінің ресми өкілінің мәртебесін растайтын өзге де құжаттар |  |  |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МТ жеткізу мерзімі жәнеорналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Жалел Қизатов к-сі, 7 А. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының МТ кепілдік және қосымшасервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету мерзімі аяқталған сәттен бастап кемінде 37 ай және қосымша сервистік қызмет көрсету кемінде 7 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңін деденсаулық сақтау ұйымының мамандарын оқытуды, сондай-ақ консультацияларды жүргізу шарттары | МТ орнату орнында мамандарға нұсқау беру, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар өткізу қажет. |  |  |  |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, Кодекстің ережелерімен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Денсаулық сақтау саласында, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алған жағдайда-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

4) таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың сәйкестігі;

Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу

Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады

7) өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7) сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры                                                 А. О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по Лоту №1 – Аппарат для суточного  мониторирования ЭКГ

| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для суточного мониторирования ЭКГ |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Аппарат для суточного мониторирования ЭКГ |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике(в соответствии с государственным реестром МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |  |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Регистратор носимый ЭКГ | Регистрация 12 или 3 отведений ЭКГ по выбору в течение не менее 48 часов, запись реопневмограммы в двух отведениях, запись положения тела и двигательной активности пациента с помощью внешнего и внутреннего датчика движения. Цветной сенсорный экран для ведения дневника пациента и управления регистратором; Оценка морфологии QRS-комплекса; Определение базового ритма сердца и его смен; Выявление нарушений ритма и проводимости; Расчет смещения и наклона сегмента ST с детекцией эпизодов, подозрительных на ишемические; Расчет вариабельности ритма, включая временные и спектральные параметры и ВКРМ; Расчет параметров дыхания с выявлением эпизодов апноэ; Формирование заключения с клиническими комментариями; Оценка работы стимулятора; Векторный анализ PQRST-комплекса; Расчет турбулентности ритма; Выявление поздних потенциалов желудочков; Анализ поздних потенциалов предсердий и спектральных характеристик волн; Определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р; Расчет величины и дисперсии QT-интервала; Выявление микроальтернации Т-зубца; Оценка времени проведения пульсовой волны по RP-интервалу, Расчет физической активности и толерантности к нагрузкам; Оценка динамики при повторных наблюдениях. Диапазон регистрируемых входных напряжений - 0,03...300 мВ. Диапазон измеряемых входных напряжений - 0,1...10 мВ. Дискретность АЦП - 24 разряда. Возможность задания персональных настроек при постановке регистратора на запись: Отображение на встроенном дисплее: ЭКГ - по восьми каналам, контрольный милливольт, комплексы искусственного водителя ритма; РПГ – сигнал по двум каналам; реопневмограмма, канал движения/положения – сигналы с встроенного или внешнего датчика (на выбор пользователя, при условии поддержки данной функции кабелем соединительным для подключения ЭКГ электродов) по трем осям. Частота квантования (выбирается программно) - 250/500/1000 Гц. Частота дискретизации при выделении импульсов ИВР - 20000 Гц. Запись ЭКГ без потери информации. Формат записи – цифровой. Вес, не более: без аккумуляторов не более -85г с аккумуляторами не более – 110г. Размеры, Д*Ш*В, не более - 85х56х23 мм. Миниатюрный корпус, Беспроводной интерфейс,Bluetooth -Карта памяти SD - SD карта для хранения информации, записи и обработки данных. Объем не менее 4Гб. Кнопка «метки событий» - наличие. Одновременная визуализация в режиме online всех биометрических сигналов и параметров биометрических сигналов на мониторе ПК с подключением по USB, в том числе при проведении функциональной пробы – 8 каналов/ 12 отведений ЭКГ, двух каналов РПГ, ЧСС, канала движения/положения Ведение дневника пациента с помощью выбора пиктограмм на сенсорном экране. Возможность самостоятельного обновления пользователем встроенного в регистратор ПО (перепрограммирования) без вскрытия через штатное интерфейсное устройство обмена с ПК через USB порт. |  | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный | Для записи 12 каналов ЭКГ. Способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации). Конструкция держателя ЭКГ-электродов, оптимальная для холтеровского мониторирования, для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде. Внешняя изоляция кабеля устойчивая к использованию в агрессивной среде, для сохранности эластичности и гибкости провода после длительного контакта с кожей пациента. Высокая точность сборки и качественный монтаж с использованием специального оборудования обеспечили увеличение надежности конструкции кабеля. Система контроля: встроенный в разъем микропроцессор учитывающий тип кабеля, ресурс работы (количество установок), индивидуальный номер, а также автоматически распознавать используемую систему отведений. | 2 шт. |  |
|  |  | 3. | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный | Для записи 3 каналов ЭКГ. Способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации). Конструкция держателя ЭКГ-электродов, оптимальная для холтеровского мониторирования, для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде. Внешняя изоляция кабеля устойчивая к использованию в агрессивной среде, для сохранности эластичности и гибкости провода после длительного контакта с кожей пациента. Высокая точность сборки и качественный монтаж с использованием специального оборудования обеспечили увеличение надежности конструкции кабеля. Система контроля: встроенный в разъем микропроцессор учитывающий тип кабеля, ресурс работы (количество установок), индивидуальный номер, а также автоматически распознавать используемую систему отведений. | 1 шт. |  |
|  |  | 4. | Элемент питания для регистратора | Тип аккумулятора: Li – ion; Емкость аккумулятора: 1 100 mAh; Напряжение: 3,7 В. | 2 шт. |  |
|  |  | 5. | Устройство зарядное | Устройство зарядное для регистраторов, на 2 аккумулятора. DC (постоянный ток) 5В, 1А. Работает от 220В. | 1 шт. |  |
|  |  | 6. | Чехол защитный | Чехол в комплекте с ремнем для регистратора, предназначен для защиты монитора во время его ношения. | 1 шт. |  |
|  |  | 7. | ЭКГ электроды одноразовые | Одноразовые клеящиеся электроды с гелем. | 1000 шт. |  |
| 4 | Требования по квалификации | Копия договора или иные документы, подтверждающие статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и дополнительного сервисное обслуживание не менее 7 месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |
| 8 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии  с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники  (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению;

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр системы единства измерений Республики Казахстан

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

7) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»                                                                             Утебаев А.О.