Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

№2 лот бойынша техникалық ерекшелік - АҚ тәуліктік мониторингіне арналған аппарат

| № р.н. | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Қан қысымын тәуліктік бақылауға арналған аппарат |  |  |  |  |  |
| 2 | МТөлшеу құралдарына жататын атауы | Қан қысымын тәуліктік бақылауға арналған аппарат |  |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес | МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы |  | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |  |  |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қан қысымын екі әдіспен бақылау. Жазу ұзақтығы, кемінде -48 сағат, Жазу ақпаратын жоғалтпай қуат элементтерін ауыстырған кезде -7 күн. Бір ЭКГ қорғасын, науқастың белсенділігі мен дене қалпын жазу. ЭКГ сымдарының саны-1 арна. Сыртқы және ішкі қозғалыс сенсоры арқылы науқастың дене қалпын және қозғалыс белсенділігін жазу; Айқын аритмиясы бар емделушілерде қан қысымын сенімді өлшеу үшін 1 ЭКГ қорғасын тіркеу; Кіріс кернеулерінің диапазоны-0,03...300 мВ. Өлшенетін кіріс кернеулерінің диапазоны-0,1... 10 мВ. Кернеуді өлшеудің рұқсат етілген салыстырмалы қателігінің шегі, 0,1 - ден 0,5 мВ-қа дейінгі диапазонда-0,5-тен 10 мВ-қа дейінгі диапазонда - ±15 %±7 %. Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны - 30-240 уд / мин ADC дискреттілігі - 18 биттік.Кванттау жиілігі (бағдарламалық түрде таңдалады) - 250 Гц. Өткізу қабілеті: 250 Гц - 0 кв 65 Гц кванттау жиілігінде. Ішкі шу деңгейі,кіруге келтірілген, 20 мкВ артық емес. Жалпы фазалық сигналдардың әлсіреу коэффициенті, 100 дБ кем емес. Ақпаратты жоғалтпай ЭКГ жазу. Стимулятордың импульстарын сапалы жазу. Қан қысымын екі әдістің тіркесімімен өлшеу:Коротков және осциллометриялық тондар бойынша. ЭКГ бойынша синхрондау арқылы ақ өлшемдері. Қан қысымын импульстік толқын датчигі арқылы өлшеу. Сымсыз интерфейс; Қан қысымын автоматты түрде кезектен тыс өлшеу мүмкіндігі: ЭКГ параметрлері бойынша-тахикардия және/немесе брадикардия кезінде; АҚ параметрлері бойынша-ағымдағы өлшеу нәтижелері мен алдыңғы өлшеу нәтижелері арасындағы айтарлықтай айырмашылықта (айырмашылық шегін дәрігер белгілейді) Тозақтың өзгергіштігі; Циркадиялық индексті бағалау; Кестелік нұсқада барлық өлшемдердің нәтижелерін алу; Тәулігіне, күндіз және түнде ақ орташа мәндерін қамтитын жиынтық кестелерді алу; Тәулігіне, күндіз және түнде қан қысымының ең жоғары және ең төменгі мәндері; Гипотензивті және гипертензиялық қысым жүктемесінің индекстерінің кестесі; Қан қысымын өлшеудің күнделікті анализаағын талдау кестесі; Түнгі қан қысымының төмендеуін талдау, таңертеңгі қан қысымының көтерілу жылдамдығын талдау; Қан қысымының динамикасы туралы Автоматты түсініктемелернормативтерге қатысты; Жүрек соғу жиілігі мен қан қысымының өзара байланысы; RR интервалдарының өзгергіштігін есептеу; Тіркеушіні "ұйқы" режиміне ауыстыру мүмкіндігі (қан қысымын өлшеу жүргізілмеген кезде) кез келген уақыт аралығында. Пациенттің қан қысымын кезектен тыс іске қосу мүмкіндігі (түйме бойынша). Нормативтерге қатысты Автоматты түсініктемелері бар жүрек соғу жиілігінің динамикасын бағалау; Қан қысымын реттеу клапанының ашылуынан/жабылуынан туындаған қан қысымы арнасында дыбыс артефактілерінің болмауы, дәрігер мен тіркеуші бір мезгілде қан қысымын бақылау өлшеуін орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Дәрігердің түзетуімен және редакциялауымен "клиникалық" қорытынды жасау; Қайталанатын бақылаулардағы динамиканы бағалау.Қан қысымын бақылау процесінде қан қысымын анықтаудың екі әдісін және әдісті автоматты түрде таңдауды қолдану, Қан қысымын тек микрофон арнасындағы шу кезінде осциллометриялық әдіспен немесе Манжеттегі қысымның ауытқуы кезінде, мысалы, науқастың физикалық белсенділігіне байланысты Коротков әдісімен өлшеу; Сигналдарды жазу (Коротков тондары, манжеттегі қысым) кез-келген өлшемді тексеру үшін, бірлік өлшем бойынша түйреуіштер үшін; ДК-ден тіркеушіні жазу кезінде жеке параметрлерді орнату мүмкіндігі: Алты уақыт аралығына дейін – стандартты (күндізгі), түнгі, басталу және аяқталу уақыттары бар 4 қосымша. Қан қысымын өлшеу арасындағы алшақтықты таңдау әр уақыт аралығы үшін; Манжеттің қысымын төмендету жылдамдығын таңдау; Манжетте рұқсат етілген максималды қысымды орнату; Автоматтандырылған бақылау өлшеу процедурасы; Бақылау өлшемінің нәтижелері және бақылау ДК дисплейінде жазылатын ЭКГ сапасы. АҚ өлшеу саны (оның ішінде көп тәуліктік мониторинг кезінде), 300-ден кем емес. Қысымды тіркеу диапазоны-0...300 мм сын.бағ.ст.Қысымды өлшеу арнасындағы шу деңгейі, 0,05 мм сын.бағ. аспайды.ст. Кірістірілген дисплейде көрсету: пациент туралы ақпарат, жарақтандырылатын тіркеушінің нөмірі, зерттеу күні; ЭКГ - бір арна бойынша, бақылау милливольт; Қан қысымы-систолалық, диастолалық қан қысымы, жүрек соғу жиілігі, тәулік уақыты, кезекті өлшеуге дейінгі уақыт, тербеліс, бақылау алдында манжеттегі қысым және мониторинг уақытында, қан қысымын дәйекті өлшеу әдісі, Коротков тоны, қысым қисығы; қозғалыс/позиция арнасы-үш ось бойынша кіріктірілген немесе сыртқы сенсордан сигналдар (пайдаланушының таңдауы бойынша, бұл функцияны ЭКГ электродтарын қосу үшін қосылатын кабель қолдаған жағдайда). USB арқылы қосылған ДК мониторындағы барлық биометриялық сигналдар мен биометриялық сигналдардың параметрлерін online режимінде бір мезгілде және синхронды бейнелеу, оның ішінде функционалдық сынаманы жүргізу кезінде – 1 ЭКГ, ақ (қысым қисығы, Коротков тоны), жүрек соғу жиілігі, қозғалыс/позиция арнасы.Оқиға белгісі түймесі.Тіркеушіні ашпай, компьютерден USB порты арқылы стандартты интерфейс алмасу құрылғысы арқылы тіркеушіге енгізілген бағдарламалық жасақтаманы (қайта бағдарламалау) Пайдаланушының дербес жаңарту мүмкіндігі. Қуат көзі: Li-Ion немесе Li-Pol сыйымдылығы кемінде 1700 mAh батарея, номиналды кернеуі 3,7 В** Тіркеушідегі батареялар саны 1 дана. Жазу форматы-сандық. Өлшеу дәлдігі ±1 ммНд Интерактивті сенсорлық дисплей-кемінде 57х44 мм Өлшемдері: 97х71х30 мм артық емес Аккумуляторсыз тіркеушінің салмағы 147 г аспайды Аккумуляторы бар тіркеушінің салмағы 184 Г аспайды |  | 1 дана |  |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | ЭКГ электродтарын дененің қашықтағы қозғалыс/орналасу датчигімен қосуға арналған қосылатын Кабель үш электрод | Бекіту: push-pull қосылымы (коммутация кезінде бұрылыссыз). ЭКГ электрод ұстағышының дизайны, бір реттік ЭКГ электродтарын бекітеді, ұстағыштың электродқа айналуына жол бермейді. Кабельдің сыртқы оқшаулауы агрессивті ортада қолдануға төзімділік, сымның серпімділігі мен икемділігін сақтау үшін, тіпті науқастың терісімен ұзақ уақыт байланыста болғаннан кейін де. Басқару жүйесі: кабель түрін, жұмыс ресурсын (қондырғылар санын), жеке нөмірді, сондай-ақ қосқышқа салынған микропроцессорды ескереді. пайдаланылған қорғасын жүйесін автоматты түрде тану. Қолдану саласы: - Холтер мониторингі; - жүктеме сынамаларын жүргізу; - стандартты ЭКГ тіркеу. | 2 дана |  |
|  |  | 3. | Коротков тондарының сенсоры | Дифференциалды микрофон, Коротковтың тондарын шудан ажыратады. Микрофонның жоғары сезімталдығы (оны иық артериясының үстіндегі теріге емес, манжеттің қалтасына орнатуға мүмкіндік береді). | 2 дана |  |
|  |  | 4. | Қуат көзі (батарея) | Батарея түрі: Li-ion; Батарея сыйымдылығы: кем дегенде 1 700 mAh; 6,1 Wh; Кернеу: 3,7 В. | 2 дана |  |
|  |  | 5. | Зарядтау құрылғысы | Батарея түрі: Li-ion; Батарея сыйымдылығы: кем дегенде 1 700 mAh; 6,1 Wh; Кернеу: 3,7 В.. | 1 дана |  |
|  |  | 6. | Манжетересек | Ұзындығы 64, ені 17, қол шеңбері 34-51 см; Манжеттегі жұмыс қысымының диапазоны 0-300 мм сын. бағ.ст; Пайдалану шарттары: температура +10°С-тан +40°С-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылық: 85% немесе одан төмен; Бірнеше рет санитарлық өңдеуге төзімді; | 1 дана |  |
|  |  | 7. | Манжет орташа ересек | Ұзындығы 53, ені 14, қол шеңбері 25-40 см; Манжеттегі жұмыс қысымының диапазоны 0-300 мм сын. бағ. ст; Пайдалану шарттары: температура +10°С-тан +40°С-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылық: 85% немесе одан төмен; Бірнеше рет санитарлық өңдеуге төзімді; | 2 дана |  |
|  |  | 8. | Кішкентай манжет | Ұзындығы 34, ені 11, қол шеңбері 18-26 см; манжеттегі жұмыс қысымының диапазоны 0-300 мм сын. бағ. пайдалану шарттары: +10°С-тан +40°С-қа дейінгі температура, салыстырмалы ылғалдылық: 85% немесе одан төмен; Бірнеше рет санитарлық өңдеуге төзімді; | 1 дана |  |
|  |  | 9. | Манжетке арналған бір реттік майлық: -үлкен | Тәуліктік қан қысымын бақылау процедурасының гигиенасы үшін. Үлкен манжеттерге арналған өлшем 25 Х 50 см. Қаптама: 50 дана Материал: медициналық емес мата. | 1 қаптама |  |
|  |  | 10. | Манжетке арналған бір реттік майлық: - орташа | Тәуліктік қан қысымын бақылау процедурасының гигиенасы үшін. Орташа манжеттерге арналған өлшем: 15 X 40 см. Қаптама: 50 дана Материал: медициналық емес мата. | 2 қаптама |  |
|  |  | 11. | Манжетке арналған бір реттік майлық: - кішкентай | Тәуліктік қан қысымын бақылау процедурасының гигиенасы үшін. Орташа манжеттерге арналған өлшем: 10 х 20 см. Қаптама: 50 дана Материал: медициналық емес мата. | 1 қаптама |  |
|  |  | 12. | Қорғаныс қақпағы | Тіркеушіге арналған белбеуі бар қақпақ мониторды киген кезде оны қорғауға арналған. | 1 дана |  |
|  |  | 13. | Бір реттік ЭКГ электродтары | Гельмен бір рет қолданылатын жабысқақ электродтар | 500 дана |  |
| 4 | Біліктілік бойынша талаптар | Шарттың көшірмесі немесе өндірушінің, ресми дистрибьютордың не өндірушінің ресми өкілінің мәртебесін растайтын өзге де құжаттар |  |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |  |  |
| 6 | МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Жалел Қизатов к-сі, 7 А. |  |  |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының МТ кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету мерзімі аяқталған сәттен бастап кемінде 37 ай және қосымша сервистік қызмет көрсету кемінде 7 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |  |
| 8 | Медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде денсаулық сақтау ұйымының мамандарын оқытуды, сондай-ақ консультацияларды жүргізу шарттары | МТ орнату орнында мамандарға нұсқау беру, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар өткізу қажет. |  |  |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

4) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканың Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізудің қажет болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

7) өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің бергенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана»  ШЖҚ КМК директоры                                                                        А. О.  Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по Лоту №2 - Аппарат для суточного мониторирования АД

| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для суточного мониторирования АД |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Аппарат для суточного мониторирования АД |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике(в соответствии с государственным реестром МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |  |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Регистратор суточного мониторирования АД (СМАД) | Мониторинг артериального давления двумя методами. Длительность записи, не менее –48 часов, При смене элементов питания без потери записной информации -7 суток. Запись одного отведения ЭКГ, активности и положения тела пациента. Количество отведений ЭКГ – 1 канал. Запись положения тела и двигательной активности пациента с помощью внешнего и внутреннего датчика движения; Регистрация 1 отведения ЭКГ для достоверного измерения АД у пациентов с выраженными аритмиями; Диапазон рабочих входных напряжений-0,03…300 мВ. Диапазон измеряемых входных напряжений - 0,1… 10 мВ. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, не более - в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ, - в диапазоне от 0,5 до 10 мВ - ±15 %±7 %. Диапазон измерения ЧСС - 30-240 уд/мин Дискретность АЦП - 18 разр. Частота квантования (выбирается программно) - 250 Гц. Полоса пропускания:при частоте квантования 250 Гц - 0…65 Гц. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более20 мкВ. Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее100 дБ. Запись ЭКГ без потери информации. Качественная запись импульсов стимулятора. Измерение АД комбинацией двух методов:по тонам Короткова и осциллометрическому. Измерения АД с синхронизацией по ЭКГ. Измерение АД с помощью датчика пульсовой волны. Беспроводной интерфейс; Возможность автоматического внеочередного измерения АД: по параметрам ЭКГ - при тахикардии и/или брадикардии; по параметрам АД – при значительном отличии результатов текущего измерения от результатов предыдущих измерений (порог отличия устанавливается врачом) Вариабельность АД; Оценка циркадного индекса; Получение результатов всех измерений в табличном варианте; Получение сводных таблиц, содержащих средние значения АД за сутки, днем и ночью; Максимальные и минимальные значения артериального давления за сутки, днем и ночью; Таблица гипотензивных и гипертензивных индексов нагрузки давлением; Таблица анализа суточного ритма измерения артериального давления; Анализ ночного снижения АД, анализ скорости утреннего подъема АД; Автоматические комментарии динамики артериального давления применительно к нормативам; Взаимосвязь ЧСС и АД; Расчет вариабельности RR-интервалов; Возможность перевода регистратора в «спящий» режим (когда измерения АД не производятся) на любой промежуток времени. Возможность внеочередного запуска АД пациентом (по кнопке). Оценка динамики ЧСС с автоматическими комментариями применительно к нормативам; Отсутствие в канале АД звуковых артефактов, вызванных открытием/закрытием клапана регулирования давления, обеспечивающее возможность выполнения контрольного измерения АД одновременно врачом и регистратором. Генерация «клинического» заключения с корректировкой и редактированием врачом; Оценка динамики при повторных наблюдениях. Использование двух методов определения АД и автоматического выбора метода в процессе мониторирования артериального давления, Измерение АД только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента; Запись сигналов (тоны Короткова, давление в манжете) для проверки любого измерения, для выводов по единичному измерению; возможность задания персональных настроек при постановке регистратора на запись с ПК: До шести временных интервалов – стандартный (дневной), ночной, 4 дополнительных с выбором времени начала и окончания. Выбор промежутка между измерениями АД для каждого временного интервала; Выбор скорости спуска давления в манжете; Установка максимального допустимого давления в манжете; Автоматизированная процедура контрольного измерения; Результаты контрольного измерения и контроль качество записываемой ЭКГ на дисплее ПК. Число измерений АД (в том числе при многосуточном мониторировании), не менее 300. Диапазон регистрации давления - 0…300 мм рт.ст. Уровень шумов в канале измерения давления, не более0,05 мм рт.ст. Отображение на встроенном дисплее: информации о пациенте, номере оснащаемого регистратора, дате исследования; ЭКГ - по одному каналу, контрольный милливольт; АД – систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до очередного измерения, осцилляции, давление в манжете перед мониторированием так и вовремя мониторирования, метод последовательного измерения АД, тона Короткова, кривая давления; канал движения/положения – сигналы с встроенного или внешнего датчика (на выбор пользователя, при условии поддержки данной функции кабелем соединительным для подключения ЭКГ электродов) по трем осям. Одновременная и синхронная визуализация в режиме online всех биометрических сигналов и параметров биометрических сигналов на мониторе ПК с подключением по USB, в том числе при проведении функциональной пробы – 1 отведение ЭКГ, АД (кривая давления, тона Короткова), ЧСС, канала движения/положения.Кнопка «метка событий». Возможность самостоятельного обновления пользователем встроенного в регистратор ПО (перепрограммирование) без вскрытия регистратора, через штатное интерфейсное устройство обмена с ПК через USB-порт. Электропитание: Li-Ion или Li-Pol аккумулятор емкостью не менее 1700 mAh, номинальное напряжение 3,7 В** Количество аккумуляторов в регистраторе 1 штука. Формат записи-цифровой. Точность измерений ±1 ммHg Интерактивный сенсорный дисплей – не менее 57х44 мм Размеры: не более 97х71х30 мм Вес регистратора без аккумулятора не более – 147г Вес регистратора с аккумулятором не более – 184 г |  | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела трехэлектродный | Фиксация: соединение push-pull (без поворотов при коммутации). Конструкция держателя ЭКГ-электродов, фиксирует одноразовые ЭКГ электроды, предотвращает проворот держателя на электроде. Внешняя изоляция кабеля устойчивость к использованию в агрессивной среде, для сохранности эластичности и гибкости провода даже после длительного контакта с кожей пациента. Система контроля: встроенный в разъем микропроцессор учитывающий тип кабеля, ресурс работы (количество установок), индивидуальный номер, а также автоматическое распознавание используемой системы отведений. Область применения: - холтеровское мониторирование; - проведение нагрузочных проб; - регистрация стандартной ЭКГ. | 2шт |  |
|  |  | 3. | Датчик тонов Короткова | Дифференциальный микрофон, отделяет тоны Короткова от шумов. Высокая чувствительность микрофона (позволяет устанавливать его не на коже над плечевой артерией, а в кармане манжеты). | 2 шт. |  |
|  |  | 4. | Элемент питания (аккумулятор) | Тип аккумулятора: Li – ion; Емкость аккумулятора: не менее 1 700 mAh; 6,1Wh; Напряжение: 3,7 В. | 2шт. |  |
|  |  | 5. | Устройство зарядное | Устройство зарядное для регистраторов, на 2 аккумулятора. DC (постоянный ток) 5В, 1А. Работает от 220В. | 1 шт. |  |
|  |  | 6. | Манжета взрослая | Длина 64, ширина 17, окружность руки 34-51 см; Рабочий диапазон давления в манжете 0-300 ммрт.ст; Условия эксплуатации: температура от +10°С до +40°С, относительная влажность: 85% или ниже; Устойчивость к многократной санобработке; | 1 шт. |  |
|  |  | 7. | Манжета средняя взрослая | Длина 53, ширина 14, окружность руки 25-40 см; Рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт. ст; Условия эксплуатации: температура от +10°С до +40°С, относительная влажность: 85% или ниже; Устойчивость к многократной санобработке; | 2 шт. |  |
|  |  | 8. | Манжета малая | Длина 34, ширина 11, окружность руки 18-26 см; Рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт. ст; Условия эксплуатации: температура от +10°С до +40°С, относительная влажность: 85% или ниже; Устойчивость к многократной санобработке; | 1 шт. |  |
|  |  | 9. | Салфетка одноразовая для манжеты: - большая | Для гигиеничности процедуры при суточном мониторировании артериального давления. Размер для манжет больших 25 х 50 см. Упаковка: 50 шт. Материал: нетканый материал медицинского назначения. | 1 уп. |  |
|  |  | 10. | Салфетка одноразовая для манжеты: - средняя | Для гигиеничности процедуры при суточном мониторировании артериального давления. Размер для манжет средних: 15 х 40 см. Упаковка: 50 шт. Материал: нетканый материал медицинского назначения. | 2уп. |  |
|  |  | 11. | Салфетка одноразовая для манжеты: - малая | Для гигиеничности процедуры при суточном мониторировании артериального давления. Размер для манжет средних: 10 х 20 см. Упаковка: 50 шт. Материал: нетканый материал медицинского назначения. | 1 уп |  |
|  |  | 12. | Чехол защитный | Чехол в комплекте с ремнем для регистратора,предназначен для защиты монитора вовремя его ношения. | 1 шт. |  |
|  |  | 13. | ЭКГ электроды одноразовые | Одноразовые клеящиеся электроды с гелем | 500 шт. |  |
| 4 | Требования по квалификации | Копия договора или иные документы, подтверждающие статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и дополнительного сервисное обслуживание не менее 7 месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |
| 8 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии  с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники  (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению;

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр системы единства измерений Республики Казахстан

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

7) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»                                                                             Утебаев А.О.