Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемым изделиям медицинского назначения (реагенты и расходные материалы для лаборатории)

| № лота | Наименование товара | Ед. измерения | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомбипластин 2G 360 тестов | уп | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. В картонных упаковках. Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 10 |
| 2 | Набор для определения АЧТВ (жидк) 720 тестов (реагент с синтетическими фосфолипидами) | уп | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового¶метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Реагент характеризуется высокой чувствительностью к присутствию в плазме гепарина и дефициту факторов внутреннего пути свертывания. Высокая чувствительность к присутствию ВА в плазме позволяет использовать реагент для первичной диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Фасовка: 5 фл. по 9 мл реагента + 5 фл. по 8 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 5 |
| 3 | Роторы | уп | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO. Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. В картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C . | 6 |
| 4 | Референсная эмульсия | фл. | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. В картонных упаковках. Уп.: 1 фл. по 1000 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 15 |
| 5 | Калибровочная плазма | уп | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 6 | Контроль плазма нормальная | уп | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 7 | Контроль плазма патологическая низкий | уп | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 8 | Контроль плазма патологическая высокий | уп | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 9 | Моющий раствор, 80 мл | уп | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. В картонных упаковках.Уп.: 1 фл. по 80 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 1 |
| 10 | Моющий раствор, 500 мл | уп | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота.Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. В картонных упаковках. Уп.: 1 фл. по 500 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 11 | Разбавитель факторов, 100 мл | уп | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 1 фл. по 100 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 3 |
| 12 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) | уп | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 7 |
| 13 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА (АСТ) | уп | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа> 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 7 |
| 14 | Альфа-Амилаза прямая | уп | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 15 | Билирубин (общий) | уп | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 16 | Глюкоза | уп | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза> 10 Ед/мл, пероксидаза> 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 20 |
| 17 | Железо ( Феррозин ) | уп | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л. Предел линейности: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 18 | Кальций Арсеназо | уп | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 19 | Креатинин | уп | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.. | 20 |
| 20 | Мочевина | уп | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза> 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа> 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 20 |
| 21 | Магний | уп | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличиебаркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л,¶цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-225. Фасовка 1х60мл+1х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 40 |
| 22 | Мочевая кислота | уп | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа> 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза>5 Ед/мл, пероксидаза> 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора | 4 |
| 23 | Общий белок | уп | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 240. Фасовка 1x60мл+1х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 140 |
| 24 | Триглицериды | уп | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа> 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 25 | HDL-Холестерин | уп | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4x60мл+4х20мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/400. | 25 |
| 26 | LDL-Холестерин | уп | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза>1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза>1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза>1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза>1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 25 |
| 27 | Холестерин | уп | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза> 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза> 0.1 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 12 |
| 28 | Щелочная фосфатаза АМП | уп | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 29 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) Уровень 1 | уп | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) Уровень 1 набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5 мл, t +2 +8 C. | 4 |
| 30 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) Уровень 2 | уп | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) Уровень II набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5 мл, t +2 +8 C. | 4 |
| 31 | Биохимический калибратор (HUMAN) | уп | Биохимический калибратор (HUMAN) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5 мл, t +2+8 С. | 3 |
| 32 | Концентрированный моющий раствор, 500 мл. | шт. | Концентрированный моющий раствор для анализатора биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С. | 5 |
| 33 | Реакционный ротор | уп | Реакционный ротор для анализатора биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатныйтермостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке. | 5 |
| 34 | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) | фл. | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 12 |
| 35 | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) | фл. | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 12 |
| 36 | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) | фл. | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 12 |
| 37 | SULFOLYSER 1*500мл +1+30 С | уп | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) для автоматического гематологического анализатора XN-550 (1x500мл) +1 +30 С. 500 мл. | 70 |
| 38 | Сellclean | уп | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) для автоматического гематологического анализатора XN-550. +1 +30 C. 50 мл. | 9 |
| 39 | CELLPACK DCL | уп | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL ) для автоматического гематологического анализатора XN-550. +2 +35 C. 20 л. | 100 |
| 40 | Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF | уп | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям. Для автоматических гематологических анализаторов XN-350, XN-550. Упаковка 2х22 мл. Температура транспортировки и хранения +2 +35 С. | 40 |
| 41 | LYSERCELL WDF | уп | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) для автоматического гематологического анализатора XN-550. +2 +35 C. 2 л. | 70 |
| 42 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin | уп | Фибриноген QFA - HemosILFibrinogen, QFAThrombin (10х5мл), t +2+8 С. Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 3 |
| 43 | Альбумин | уп | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических- турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 44 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | уп | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 10 |
| 45 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II | уп | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 10 |
| 46 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ | уп | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1мл, t +2 +8 С | 7 |
| 47 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | уп | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 48 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ | уп | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С | 7 |
| 49 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | уп | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 50 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе на 100 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения тиреоглобина и антител к тиреоглобину и тиреопероксидазе в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 20 |
| 51 | Кассета Трийодтиронин свободный на 200 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения общего и свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови: кассета: свободный трийодтиронин. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 20 |
| 52 | Кассета Тироксин свободный на 200 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения общего и свободного тироксина и тироксинсвязывающей способности в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 30 |
| 53 | КассетаТиреотропныйгормонна 200 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 30 |
| 54 | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С на 100 тестов | уп | Набор реагентов для определения суммарных антител к гепатиту С. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 30 |
| 55 | Кассета подтверждающий тест на HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | уп | Набор предназначен для потдверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 7 |
| 56 | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 30 |
| 57 | Разбавитель проб | уп | Состав: 2*18мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 1 |
| 58 | Разбавитель универсальный | уп | Состав: 2*16мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 3 |
| 59 | Промывочный раствор | уп | Объём 500мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 8 |
| 60 | Буферный раствор | уп | Состав: 6*380мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 25 |
| 61 | Очищающий раствор | уп | Состав: 6*380мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 25 |
| 62 | Кюветы | уп | Количество в упаковке 60*60шт. Для работы наанализатореCobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 9 |
| 63 | Наконечники | уп | Количество в упаковке 30*120шт. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 20 |
| 64 | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С | уп | Состав набора: 4*3 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 4 |
| 65 | Контроль ПрециКонтрольHBsAg антиген вируса гепатитаВ | уп | Из набора реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Состав: 4*3 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 4 |
| 66 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный | уп | Контроль ПрециКонтрольУниверсальный. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 5 |
| 67 | Калибратор Трийодтиронин свободный | уп | Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 5 |
| 68 | Калибратор Тироксин свободный | уп | Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 5 |
| 69 | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPOCS) | уп | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) Anti-TPO. Предназначен для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010). Состав набора: 4*1 мл. | 4 |
| 70 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSHCS) | уп | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS). Предназначен для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010). Состав набора: 4*1 мл. | 5 |
| 71 | Флакон с кислотным промывочным раствором | флакон | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C. | 2 |
| 72 | Набор растворов для очистки | набор | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C. | 2 |

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                      Утебаев А.О.