## Приложение №1
|  | Перечень закупаемых лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений |  |  |  |  | Приложение №1 к объявлению №12
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма за ед., тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки
1 | Аппарат магнитотерапии | Аппарат магнитотерапии. Устройство использует бегущее магнитное поле для лечения разнообразных недугов. Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В (- 10 %, + 10 %) или 230 В (- 10 %, + 6 %). Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 35 Вт. Масса аппарата не более 0,62 кг. Габаритные размеры аппарата: - электронного блока 137 х 60 х 45 мм; - узла воздействия (одной из катушек) 15 х 90 мм. Количество узлов воздействия 4. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20 ± 6) мТл. Длительность импульса составляет 1,5 - 2,5 мс. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек 6 Гц. Аппарат обеспечивает работу в повторно-кратковременном режиме в течение 6 часов время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Аппарат автоматически отключается от сети через (22±1) мин. Средняя наработка на отказ не менее 1000 ч. Средний срок службы 5 лет. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: сборка и инсталляция аппарата специалистом поставщика на рабочем месте. Обучение: Краткий инструктаж поставщиком на рабочем месте для персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок: 37 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. Срок поставки: Согласно Договора по заявке Заказчика | штука | 1 | 109616 | 109616 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А | Поставка осуществляется не позднее 16 календарных дней, со дня заключения договора.
2 | Аппарат для электрофореза | Аппарат электротерапии предназначен для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека, а также проведения лекарственного электрофореза.Особенности реализованных методов: большая лечебная эффективность; безболезненность процедур; возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия. К аппарату прилагается комплект принадлежностей со свинцовыми электродами (провода пациента, пластина свинцовая). Комплект принадлежностей с углетканевыми электродами (набор прямоугольных электродов шести типоразмеров, двухлопастной, трехлопастной-полумаска Бергонье, воротниковый, провода пациента). Аппарат применяется для лечения самых различных заболеваний в стационарных и домашних условиях. Технические характеристики физиотерапевтической аппаратуры: Максимальный ток в цепи пациента, мА50; Диапазон регулирования тока, мА0...5;0...50; Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %0,5; Виды электродов свинцовые (свинцовая пластина 200х500), углетканевые (разнообразной формы, до 15 шт.). Питание от сети переменного тока 50 Гц, 220В. Потребляемая от сети мощность, ВА11. Исполнение аппарата - переносной, настольный. Габаритные размеры, мм180x270x195. Масса, кг2,5. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: сборка и инсталляция специалистом поставщика на рабочем месте. Обучение: Краткий инструктаж поставщиком на рабочем месте для персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок: 37 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. | штука | 1 | 102870 | 102870 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А | Поставка осуществляется не позднее 16 календарных дней, со дня заключения договора.
3 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Аппарат низкочастотной физиотерапии. Прибор предназначен для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты. Техническиехарактиристики аппарата: Пять видов воздействий (РОД работы); Частота несущих колебаний синусоидальной формы (5 000 ±100) Гц Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы (устанавливается дискретно) 10, 20, 30, 50, 80, 100 и 150 Гц; Коэффициент модуляции (устанавливается дискретно)0; 25; 50; 75; 100 и более 100 % (режим перемодуляции); Диапазон тока пациента (устанавливается плавно)(0 - 10) мА, (0 - 20) мА, (0 - 100) мА; Электропитание: - от сети переменного тока220 В, 50 Гц; - потребляемая мощность 30 В-А; Средняя наработка на отказ 4000 ч; Средний срок службы 4 года. Условия эксплуатации: - температура окружающей среды(+10 - +35) °С; - относительная влажность при температуре +25 °С80 %; - атмосферное давление(630 - 800) мм.рт.ст. Габаритные размеры315 x 175 x 330 мм. Масса 6 кг. Стандартный комплект поставки с аппаратом поставляется следующие комплектующие: Аппарат - 1 шт. Подушка (120х170мм)- 2 шт. Подушка (100х145мм)- 2 шт. Подушка (80х120мм)- 2 шт. Электрод (100х150х0,3мм)- 2 шт. Электрод (80х125х0,3мм)- 2 шт. Электрод (60х100х0,3мм)- 2 шт. Кабель для присоединение пластинчатых электродов- 1шт. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: сборка и инсталляция специалистом поставщика на рабочем месте. Обучение: Краткий инструктаж поставщиком на рабочем месте для персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок: 37 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. | штука | 1 | 347820 | 347820 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А | Поставка осуществляется не позднее 16 календарных дней, со дня заключения договора.
4 | Аппарат УВЧ-терапии | Аппарат УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты. Показания к применению: острые воспалительные процессы, травма спинного мозга и периферических нервов, радикулит, невралгия, полиомиелит, энцефалит, миелит в периоды подострого и хронического течения, болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, острые и подострые воспаления матки и придатков.Противопоказания: злокачественные новообразования, системные заболевания крови сердечная недостаточность II-III степени, аневризм аорты; гипотония. склонность к кровотечениям, инфаркт миокарда, туберкулез легких в активной фазе. Отличительные особенности: Современная элементная база; Автоматическая настройка резонанса; Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами. Современный дизайн. Сравнительно малый вес и габариты аппарата. Основные технические параметры: Режимы работы Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 50; Оптимальный зазор электродов, мм 15; Время выхода аппарата на рабочий режим, мин не более 1; Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч 6; время работы, мин 20; время паузы, мин 10; Диапазон установки таймера, мин (0...99)±5%; Характеристики воздействия Частота колебаний ВЧ, МГц 27,12+0,05%; Максимальная выходная мощность, Вт 60; Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт 5 … 60 (с шагом 5 Вт); Настройка аппарата автоматическая; Время установления рабочего режима, не более, мин 1; Время работы при максимальной мощности, час 6; Диапазон таймера, мин 0 … 99; Питание, В/Гц (220±10%) / 50; Потребляемая мощность, ВА 120; Габаритные размеры (без электродержателей), мм 350х220х130; Масса, кг 5,5; Габаритные размеры (с упаковкой), мм 400х300х150; Масса (с упаковкой), кг 6; Дополнительно Класс защиты от поражения электрическим током I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0; Срок службы 5 лет; Комплект поставки: В комплект поставки аппарата входит: Электронный блок 1. Фидер-электрододержатель 2. Сменные электроды: Ø36±5мм 2; Ø80±5мм 2; Ø120±5мм 2; Индикатор наличия магнитного поля 1; Паспорт 1; Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: Сборка и инсталляция специалистом поставщика на рабочем месте. Обучение: Краткий инструктаж поставщиком на рабочем месте для персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок: 37 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. | штука | 1 | 611498 | 611498 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А | Поставка осуществляется не позднее 16 календарных дней, со дня заключения договора.
| Итого: |  |  |  |  | 1171804