Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

№1 Лот Керек-жарақтары бар физиотерапиялық Аппарат (магнитотерапия модулі)

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Керек-жарақтары бар физиотерапиялық Аппарат (магнитотерапия модулі). |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі құрал | 4.3' сенсорлық экраны бар 2 арналы магниттік терапия құралы, стандартты хаттамалар, пайдаланушы хаттамалары, терапевтік энциклопедия-ыңғайлы және тиімді қолдануға арналған алдын ала орнатылған хаттамалар кітапханасы: биологиялық әсерлерге сәйкес хаттамаларды жіктеу, көп түсті анатомиялық кескіндер, терапияның сипаттамасы және аппликаторлардың орналасуы, аксессуарларды анықтау және оларды автоматты түрде тексеру, көптілді мәзір – бағдарламалық жасақтама орыс және қазақ тілдерінде қамтамасыз ету. Тіл туралы Заңға сәйкес аппарат мәзірінде мемлекеттік тілдің міндетті түрде болуы. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тіркеу куәлігінің болуы | 1 дана |
|  |  | 2 | Магниттік терапия модулі | 2 тәуелсіз арна, аппаратқа бір уақытта 2 аппликаторға дейін қосылу мүмкіндігі: 1 арнаға 1 аппликатордан. Егер аппликаторлар жеткілікті болса, емдеу хаттамалары бірдей 2 түрлі аппликатормен бір уақытта 1 пациентті емдеу мүмкіндігі.Fmf™технологиясы бар жеңіл және ыңғайлы аппликаторлардың кең таңдауы. Фокусталған магнит өрісі технологиясы (FMF)™. Импульстік магнит өрісі (PMF), тікбұрышты, үшбұрышты, синусоидалы, экспоненциалды және тұрақты импульстар. Импульстік және магнит өрісінің тіркесімі. Импульстік Модуляция: бурст, синус толқыны, трапеция толқыны, бағдарламаланатын тізбектер, толқынның тербелісі. Импульс жиілігі 0-160 Гц. Толқынның тербелісі: - 20% | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Сенсорлық дисплейде басқаруға арналған қалам | Экранға зақым келтірмеу үшін сенсорлық экранды басқаруға арналған тегіс ұшы бар темір қалам | 1 дана |
|  |  | 2 | Чехол | Шаң қақпағы | 1 дана |
|  |  | 3 | Кабель питания | Құрылғыны электр желісіне қосу үшін 230В/50-60Гц, 115В / 50-60Гц | 1 дана |
|  |  | 4 | Тележка | Аппаратты үй ішінде жылжытуға арналған мобильді құрылғы Аксессуарлар мен аппликаторларға арналған 6 сөре, аяқтары бар 4 доңғалақ Материал: пластик, металл Салмағы 11, 9 кг. Өлшемдері: 960 x 620 x 570 мм | 1 дана |
|  |  | 5 | Технические параметры диска: | Өлшемдері: кемінде 130 x 130 x 30 мм, салмағы: 1.05 кг аспайды, тұрақты магнит өрісінің қарқындылығы: кемінде 23 мТ (230 Гаусс), Макс. импульстік магнит өрісінің қарқындылығы: кемінде 102 мТ (1020 Гаусс) Магнит өрісінің жалпы қарқындылығы: кем дегенде 125 мТ (1250 Гаусс) Аппликатордың кедергісі: кем дегенде 4.2 Ом. | 1 дана |
|  |  | 6 | Қос дискінің техникалық параметрлері: | Жалғыз дискілердің саны 2 данадан кем емес, әр дискінің өлшемдері: 130 x 130 x 30 мм артық емес, салмағы: 2.15 кг артық емес, тұрақты магнит өрісінің қарқындылығы: 23 мТ кем емес (230 Gauss). Макс. импульстік магнит өрісінің қарқындылығы: кемінде 72 мТ (720 Гаусс), Макс. магнит өрісінің жалпы қарқындылығы: кемінде 95 мТ (950 Гаусс), аппликатордың кедергісі: кемінде 8.4 Ом | 1 дана |
|  |  | 7 | Электромагниттің техникалық параметрлері 60 см: | Өлшемдері: 620 x 540 x 300 мм кем емес, ішкі ені: 580 мм артық емес, ішкі биіктігі: 480 мм артық емес, салмағы: 10.0 кг артық емес Максималды импульстік магнит өрісінің қарқындылығы: кемінде 8.5 мб (85 Гаусс), аппликатордың кедергісі: кемінде 6.2 Ом | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Тамақтану талаптары: 220-240 В (номиналды), 50/60 Гц. Қоршаған орта температурасы + 10 °C-тан + 40 °C-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық 30% to 75 % Атмосфералық қысым 700 кдп ato 1060 кПа жұмыс жағдайы Тік (аяқтарда) Операция түрі ұзақ |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP соңғыпайдаланушы |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2022 жылғы 15 желтоқсанға дейін Мекен-жайы: СҚО, Петропавл, Жалела Кизатов көшесі 7 А |  |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

4) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканың Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізудің қажет болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

7) өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің бергенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

Директордың м.а.                                                                                                                       А.О. Өтебаев

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №1 Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль магнитотерапии)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль магнитотерапии). |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оосновной прибор | Прибор для 2-канальной магнитной терапии с 4.3' сенсорным экраном, Стандартные протоколы, Пользовательские протоколы, Терапевтическая энциклопедия - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения, описание терапий и расположения аппликаторов, Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка, Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и на казахском языке. Обязательное наличие государственного языка в меню аппарата, в соответствии закона об языках. Наличие регистрационного удостоверение в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль магнитной терапии | 2 независимых канала, Возможность подключения к аппарату до 2 аппликаторов одновременно: по 1 аппликатору на 1 канал. При наличии достаточного количества аппликаторов возможность лечения 1 пациента одновременно 2 разными аппликаторами с одинаковыми протоколами лечения.Широкий выбор легких и удобных аппликаторов с технологией FMF™. Технология Сфокусированного Магнитного Поля (FMF)™. Импульсное Магнитное Поле (PMF), прямоугольные, треугольные, синусоидальные, экспоненциональные и постоянные импульсы. Комбинация импульсного и магнитного поля. Модуляция импульсов: бурст, синусоидальная волна, трапецивидная волна, программируемые последовательности, качание волны. Частота импульсов 0-160Гц. Колебание волны: - 20% | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Стилус для управления на сенсорном дисплее | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | Чехол | Пылезащитный чехол | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель питания | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 4 | Тележка | Мобильное устройство для перемещения аппарата внутри помещения 6 полок для аксессуаров и аппликаторов, 4 колесика со стопами Материал: пластик, метал Вес 11, 9 кг. Размеры: 960 х 620 х 570 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Технические параметры диска: | Размеры: не менее 130 x 130 x 30 мм, вес: не более 1.05 кг, Интенсивность постоянного магнитного поля: не менее 23 мТ (230 Gauss), Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: не менее 102 мТ (1020 Gauss) Макс. общая интенсивность магнитного поля: не менее 125 мТ (1250 Gauss) Сопротивление аппликатора: не менее 4.2 Ом. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Технические параметры двойного диска: | Количество одинарных дисков не менее 2 шт., Размеры каждого диска: не более 130 x 130 x 30 мм, вес: не более 2.15 кг, интенсивность постоянного магнитного поля: не менее 23 мТ (230 Gauss). Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: не менее 72 мT (720 Gauss), Макс. общая интенсивность магнитного поля: не менее 95 мT (950 Gauss), Сопротивление аппликатора: не менее 8.4 Ом | 1 шт. |
|  |  | 7 | Технические параметры соленоида 60 см: | Размеры: не менее 620 x 540 x 300 мм, Внутренняя ширина: не более 580 мм, Внутренняя высота: не более 480 мм, Вес: не более 10.0 кг Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: не менее 8.5 мT (85 Gauss), Сопротивление аппликатора: не менее 6.2 Ом | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Температура окружающей среды от+ 10 °C до + 40 °C Относительная влажность 30 % to 75 % Атмосферное давление 700 кПato 1060 кПa рабочее положение Вертикальное (на ножках) Тип операции Продолжительный |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 15-го декабря 2022 года Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии  с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники  (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению;

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр системы единства измерений Республики Казахстан

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

7) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

И.о. директора  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»                                                                             Утебаев А.О.