Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

№2 Лот - Радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ) атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | К МТ жиынтықтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес ) | Моделі / маркасы, каталог нөмірі, МТ-ға жинақтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты | Негізгі аппарат-1 дана, аппликатор-1 дана, фокустау сенсоры 15 мм-1 дана, мультифокустау сенсоры 9 мм-1 дана., 15 мм мультифокустық сенсор-1 дана, сенсорлық дисплейде басқаруға арналған стилус-1 дана, 300 мл гель-1 дана, қысым кемінде 4 бар, арба-1 дана. жиілігі кемінде 15 Гц., кем дегенде 5.7 " түсті сенсорлық экран, оңай тасымалданады: 7 кг-нан аспайды, оның ішінде кіріктірілген компрессор, анатомиялық суреттері бар түрлі-түсті терапевтік энциклопедия, пайдаланушылардың диагнозы, нарықтағы ең ыңғайлы аппликатор - арнайы эргономикалық тұтқасы бар серіппелі соққы толқыны аппликаторы: терапевттің қолынан құлап кетуіне жол бермейді, ұзақ уақыт қолданғанда шаршаудың болмауы, пациенттің қолына кері соққының берілуін болдырмайтын серіппелі аппликатор процедура кезінде емдеу аймағы мен аппликатор арасында қажетті жанасуды қамтамасыз етеді, бірнеше фокустық саптамалары бар арнайы жасалған таратқыштар тиімдірек таратуға мүмкіндік береді. берілген матаға энергия, көп тілді мәзір, оның ішінде орыс және қазақ тілдерінде.Тіл туралы Заңға сәйкес аппарат мәзірінде мемлекеттік тілдің міндетті түрде болуы. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тіркеу куәлігінің болуы. Импульстік толқын уақыттың өте қысқа нүктесінде қысымның күрт жоғарылауымен және төмен теріс қысым фазасы болған кезде біртіндеп төмендеуімен сипатталады. Импульстік толқындар BM-ге бағытталған, нәтижесінде созылмалы ауырсыну пайда болады. Импульстік толқындардың әсерінен, мысалы, кальций қабаттарының еруі, тамырлардың жақсы қамтамасыз етілуі орын алады және ақыр соңында қиындықтар жоғалады.Экстракорполярлық тәртіпте, яғни. клиенттің денесінен тыс үлкен амплитудалық қысым импульсі пайда болады, оның энергиясы денеде дұрыс орынға бағытталған. Қысым импульсі аз шығынмен өтеді және жұмсақ тіндерге енеді. Импульстік толқын басының уақыт бойынша өтуі гармоникалық дыбыс толқынының басының (қысымының) өтуінен айтарлықтай ерекшеленеді. Импульстік толқын үшін ультрадыбыстық тербеліспен салыстырғанда, ең алдымен, қысымның секірулермен өзгеруі, жоғары амплитудасы және периодтылығы тән.Импульстік толқынның оң амплитудасы әдетте теріс амплитудаға қарағанда айтарлықтай үлкен. Импульстік толқындардың қайталанған жиілігі көп жағдайда төмен (Гц бірліктері), ал мүмкін кавитациялар (материалдың нарушамдылығының бұзылуы – қуыстардың пайда болуы) релаксациядан өтуге уақыт алады. Демек, бұл жерде үздіксіз ультрадыбыстық жағдайдағыдай кавитацияға энергия жұмсау қаупі жоқ. Импульстік толқын энергиясының едәуір бөлігі сұйықтыққа (ағзаға) еніп, айтарлықтай оң қысым импульсіне ие, оның таралуы тек тіндердің сіңуімен және дыбыстық гетерогенділіктегі кейбір шағылысулармен шектеледі. Соққы толқыны терапиясын эректильді дисфункцияны және созылмалы простатитті емдеу үшін тиімді қолдануға болады. Бұл терапия ұзақ мерзімді әсерге кепілдік беретін инвазивті емес, ауыртпалықсыз әдіс болып табылады ҚАРҚЫНДЫЛЫҚ ГРАДИЕНТІ Бұл функциямен жұмыс кезінде жиілік пен қысым жүйе арқылы автоматты түрде ауысады. Бұл функция "қарқындылық градиенті" протоколын қолдануға мүмкіндік береді, әдетте терапияның бастапқы кезеңінде төмен қысым мен жоғары жиіліктен басталады. Терапия процесінде қысым үнемі жоғарылайды, ал жиілік төмендейді. Терапевтік емдеу үшін төменгі мәндер қолданылады, атап айтқанда максималды қысым амплитудасы шамамен 15 МПа, импульстің ұзақтығы 10-нан 20 МКС-қа дейін, импульстік толқынның жиілігі 1-ден 15 Гц-ке дейін.Емдеу әдетте жергілікті ауырсынуды басусыз жүргізіледі, шамамен 15-30 минутқа созылады. Емдеудің бірінші аптасында емделетін аймаққа шамадан тыс ауыртпалық түсіретін әрекеттерді шектеу керек. Емдеу қарапайым және тиімді түрде енгізіледі, аурулардың алфавиттік реттелген классификациясындағы диагнозды белгілеу керек немесе бағдарламаны белгілеу керек. Әрине, кез-келген медициналық параметрді байланыс дисплейіндегі түймелерді басу арқылы орнатуға болады. Емдеу процедурасы барысында аппарат терапевтік әдіс, қолданылатын емдеу түрі, берілген импульстардың саны, импульстардың жалпы саны және қалғандары, қолданылған жиілік, қарқындылық және басқа да қажетті мәліметтер туралы хабарлайды.Құрылғыға оның ішкі жадына клиенттің фамилиясын және басқа да тиісті ақпаратты енгізуге және осы деректерді алдын-ала жасалған немесе жеке хаттамалармен байланыстыруға болады. Клиенттің келесі сапарында сіз жай ғана оның фамилиясын құрылғыдан сұрайсыз және алдын ала белгіленген емдеуді қолданасыз. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары – аппликаторға арналған ауыстырылатын патрон - 1 дана, гель 1 литр-2 дана. |  |  |  |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Оңтайлы жұмыс температурасы: -10-дан +31ºС-қа дейін. Оңтайлы жұмыс ылғалдылығы: кем дегенде 75% Электрмен жабдықтау: АС 100-120 В, 50/60 Гц |  |  |  |
| 5 | МТР жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP соңғыпайдаланушы |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері | 2022 жылғы 15 желтоқсанға дейін Мекен-жайы: СҚО, Петропавл, Жалела Кизатов көшесі 7 А |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МИ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. 2а, 2б және 3 Қауіпсіздік сыныптарындағы медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді медициналық бұйымды өндірушінің сервистік қызметтері немесе медициналық бұйымды өндірушіден сервистік қызмет көрсету құқығына Құжаттамалық растамасы бар сервистік қызметтер жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №КР ДСМ-273/2020 бұйрығы. "ҚР-да медициналық бұйымдарға қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы") |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

4) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканың Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізудің қажет болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

7) өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің бергенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

Директордың м.а.                                                                                                                       А.О. Өтебаев

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №2 Аппарат радиальной ударно-волновой терапии

| Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии |  |  |  |
| Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии | Основной аппарат - 1 шт., аппликатор - 1 шт., фокусирующий датчик 15ммм - 1 шт., мультифокусирующий датчик 9мм - 1 шт., мультифокусирующий датчик 15мм - 1 шт., стилус для управления на сенсорном дисплее - 1 шт., гель 300 мл – 1 шт., давление не менее4 бар,Тележка – 1 шт.частота не менее15 Гц., не менее 5.7” цветной сенсорный экран, Легко транспортируемый: не более 7 кг, включая встроенный компрессор, цветная терапевтическая энциклопедия с анатомическими изображениями, диагнозы пользователей, самый удобный аппликатор на рынке - пружинный ударно-волновой аппликатор со специальной эргономичной рукояткой:препятствует выпадению из рук терапевта во время, отсутствие возникновения усталости при длительном использовании, пружинный аппликатор, исключающий передачу обратного удара в руку пациента, обеспечивает необходимый контакт между областью лечения и аппликатором во время процедуры, Специально разработанные передатчики с несколькими фокусирующими насадками, позволяют более эффективно передавать энергию к заданной ткани, Многоязычное меню, в том числе на русском и казахском языках. Обязательное наличие государственного языка в меню аппарата, в соответствии закона об языках. Наличие регистрационного удостоверение в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». Импульсная волна характеризуется как волна с резким наращиванием давления в весьма кратком моменте времени и постепенным падением при наличии фазы низкого отрицательного давления. Импульсные волны направлены в нарушенное место, вследствие которого возникает хроническая боль. Под воздействием импульсных волн происходит, например, растворение кальциевых пластов, лучшее снабжение сосудов, а в конечном итоге затруднения исчезают.В экстракорполярном порядке, т.е. вне тела клиента проходит генерирование напорного импульса большой амплитуды, энергия которого сосредоточена на нужное место в теле. Напорный импульс проходит с небольшими потерями и проникает в мягкие ткани. Прохождение напора импульсной волны по времени значительно отличается от прохождения напора (давления) гармонической звуковой волны. Для импульсной волны, по сравнению с ультразвуковым колебанием, характерна прежде всего перемена напора скачками, более высокая амплитуда и непериодичность.Положительная амплитуда в импульсной волне обычно существенно бóльшая, чем отрицательная. Повторная частота импульсных волн в большинстве случаев низкая (единицы Гц), а возможные кавитации (нарушение компактности материала – возникновение полостей) успевают пройти релаксацией. Следовательно, здесь не угрожает опасность расходования энергии на кавитацию, как в случае непрерывного ультразвука. Существенная часть энергии импульсной волны проникает в жидкость (организма), обладая значительным позитивным напорным пульсом, распространение которого ограничено только самим поглощением ткани и некоторым отражением в звуковых неоднородностях.Ударно-волновая терапия может эффективно использоваться для лечения эректильной дисфункции и хронического простатита. Данная терапия является неинвазивным, безболезненным методом, который гарантирует долговременный эффект.ГРАДИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИВходе работы с этой функцией, частота и давление переключаются системой автоматически. Данная функция позволяет использовать протокол „градиент интенсивности“, как правило, начиная с более низкого давления и высокой частоты на начальном этапе терапии. В процессе терапии давление непрерывно увеличивается, в то время как частота уменьшается.Для терапевтического лечения применяются более низкие значения, в частности, максимальная напорная амплитуда колеблется около 15 MПa, продолжительность пульса от 10 до 20 µs, частота применения импульсной волны от 1 до 15 Гц. Лечение проводится обычно без местного обезболивания, продолжается примерно 15 - 30 минут. В течение первой недели лечения следует ограничить виды деятельности, чрезмерно обременяющие лечимую область.Лечение включается просто и эффективно, следует обозначить диагноз, содержащийся в алфавитно упорядоченной классификации заболеваний или обозначить программу. Конечно же, можно задать любой медицинский параметр посредством простого нажатия кнопок на контактном дисплее. На протяжении всей процедуры лечения аппарат информирует о терапевтическом методе, типе применённого лечения, количестве выданных импульсов, общем количестве импульсов и оставшихся, о применённой частоте, интенсивности и прочих необходимых данных.В аппарат в его внутреннюю память, можно ввести фамилию клиента и прочую соответствующую информацию, и увязать эти данные с предварительно составленными или собственными протоколами. При следующем визите клиента вы просто запросите его фамилию в аппарате и используете предварительно заданное лечение. | 1шт |
|  | Расходные материалы - сменный патрон для аппликатора – 1шт, гель 1 литр - 2 шт. |  |  |  |
| Требования к условиям эксплуатации | Оптимальная рабочая температура: от -10 до +31ºС. Оптимальная рабочая влажность: не менее чем до 75% Электропитание: АС 100-120 В, 50/60 Гц |  |  |  |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |
| Срок поставки МТ и место дислокации | До 15-го декабря 2022 года Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. Сервисное обслуживание медицинских изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинского изделия или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №КР ДСМ-273/2020. «Об утверждении Правил осуществления обслуживания медицинских изделий в РК») |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии  с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники  (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению;

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр системы единства измерений Республики Казахстан

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

7) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

И.о. директора  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»                                                                             Утебаев А.О.