Қосымша 2

Техникалық ерекшелік

| № п/п | МТ жиынтықтаушыныңатауы (МТ мемлекеттіктізілімінесәйкес) | МТ жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы | Қажетті саны (өлшембірлігінкөрсетеотырып) |
| --- | --- | --- | --- |
| Негізгі компоненттер |  |  |  |
| 1. | Гастровидеоскоп | Жоғары ажыратымдылықтағы матрицасы бар бейнегастроскоп Болуы кірістірілген түрлі-түсті ЗПА матрицалар жоғары рұқсат дистальном соңында. Берілетін сурет стандарты HDTV-ден кем емес. Капиллярлардың құрылымын және шырышты қабықтың басқа да өзгерістерін оқшаулау үшін арнайы жарықтандыру спектрінде кескінді өңдеу жүйесін қолдау. 0о шолубағыты (тікелейшолу) Көру өрісінің бұрышы 140о кем емес Өрістереңдігі 2 мм-ден 100 мм-ге дейінгі диапазоннан кем емес. Дистальды ұшының диаметрі 9,2 мм артық емес. Енгізілетін түтіктің диаметрі 9,2 мм артық емес. Ішкі арнаның диаметрі кемінде 2.8 мм. Жұмыс бөлігінің иілу бұрыштары кемінде: 210о жоғары, 90о төмен, кемінде 100о солға/оңға. Жұмыс бөлігінің ұзындығы кемінде 1030 мм. Жалпы ұзындығы 1350 мм-ден аспайды. Дистальды ұшынанең аз көрінетін қашықтық 3 мм-ден аспайды. Су/ауа клапандарын автоклавтау және аспирация мүмкіндігі. Электрохирургиялық аспаптармен жұмыс істеу үшін эндоскопта арнайы ажыратқыштың (жерге тұйықтау) болуы. Қашықтықтан басқаруға арналған эндоскоптың тұтқасында кемінде 4 бағдарламаланатын батырманың болуы. Модель, сериялық нөмір, қосылымдар саны және ақ балансты қалпына келтіру туралы ақпаратты көрсететін эндоскопты сәйкестендіру функциясын қолдау. Olympus шығарған CV-170 бейне ақпарат орталығымен үйлесімді болуы керек. МИ кепілдігі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 ай. Жұмыскерлерді орнату, оларға жергілікті жерде нұсқау беру, іске қосу-жөндеу жұмыстары. | 1 дана |
|  | МБ жеткізу жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | межелі пункт DDP |  |
|  | МБ жеткізу мерзімі және орналасу орны | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күні СҚО, Петропавл қ., Жәлел Қизатов к-сі, 7 А. |  |
|  | Кепілдік мерзімі. Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МБ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МБ пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 ай кепілдік. МБ 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және оның құрамына кіреді: - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға арналған арнайы және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; -бұйымның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірлерді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |
|  | Қосымша шарттар | Жеткізу кезінде тіркеу куәлігі болуы. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілде. Жергілікті жерлерде қызметкерлерді орнату, нұсқау беру, іске қосу-реттеу жұмыстары. |  |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директордың м.а.                                                                                                   А.О. Утебаев

Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |  |
| 1. | Гастровидеоскоп | Видеогастроскоп с матрицей высокого разрешения Наличие встроенной цветной ПЗС матрицы высокого разрешения в дистальном конце. Стандарт передаваемого изображения не менее HDTV. Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. Направление обзора 0о (прямой обзор) Угол поля зрения не менее 140о Глубина резкости не менее диапазона от 2мм до 100 мм. Диаметр дистального конца не более 9,2 мм. Диаметр вводимой трубки не более 9,2 мм. Диаметр внутреннего канала не менее 2.8 мм. Углы изгиба рабочей части не менее: 210о вверх, 90о вниз, не менее 100о влево/вправо. Длина рабочей части не менее 1030 мм. Общая длина не более 1350 мм. Минимально видимое расстояние от дистального конца не более 3 мм. Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации. Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием. Наличие не менее 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления. Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. Должен быть совместим с видеоинформационым центром CV-170 производства Olympus. Гарантия на МИ не менее 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы. | 1 шт. |
|  | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |
|  | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней со дня заключения договора СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |
|  | Срок гарантии. Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия на МИ не менее 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |
|  | Дополнительные условия | Наличие при поставке Регистрационного Удостоверения. Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языке. Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы. |  |

И.о. директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                 Утебаев А.О.