Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

Лот №1 "Керек-жарақтары бар портативті ультрадыбыстық диагностика жүйесі" бойынша

Техникалық сипаттама

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Керек-жарақтары бар портативті ультрадыбыстық диагностика жүйесі |  |  |  |
| 2. | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Планшет | Дисплей өлшемі: 216 (W) x 146 (W) x 59 (G) мм аспайды, дисплей салмағы: 652 грамнан аспайды, экранның ажыратымдылығы: 1920 x 1200 пиксель, экран өлшемі: 172 мм x 107 мм аспайды, сурет өлшемі: 135 мм x 96 мм кем емес. басқару элементтері сурет: сенсорлық дисплей және тұтқадағы басқару элементтері. Сақтауды жүктеу: < 20 секунд. Ішкі сақтау құрылғысының сыйымдылығы: 128 Гб. Сақталған суреттер/клиптер: шамамен 1,000 (суреттер мен клиптерден), камералар: 1. Жүйеде біріктірілген динамик. DICOM: Үйлесімділік DICOM және Modality Worklist, Формат экспорт суреттер: Үйлесімділік DICOM, Формат есепті экспорттау: Үйлесімділік DICOM, WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Қосу мүмкіндігі – Сымсыз: Сымсыз қосылу желісі Wifi. Аккумуляторная батарея кемінде 6400 мАч. Қуат көзінің кіріс сипаттамалары: 100-240В 50,60 Гц. Шығу сипаттамалары блок питания: 5-тен 11.9 60Вт макс. Қауіпсіздік: парольмен ҚорғауВстроенные обучающие материалы по продукту: Да. Платформа Kosmos UP: Да ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Бейнелеу режимдері: B режимі, түс режимі, M режимі, импульстік толқындық / үздіксіз толқындық доплерография Зерттеу түрлері: жүрек, өкпе, іш мүшелері Кескін алу пернелері: мұздату/жібіту, суретті сақтау, клипті сақтау, көру. Нақты уақыттағы сурет. Мұздатылған сурет. Динамикалық диапазон: 120 дБ, сұр Шкала: 8 бит, өңдеу арналары: кемінде 64, максималды кадр жиілігі: 28 кадр / с, кинематографиялық көру кадрлары: кемінде 192 кадр, максималды тереңдігі: кемінде 300 мм, автоматты визуализация: нақты уақыттағы дақты шуды азайту алгоритмі. Көру өрісі: 90 градус. Жылу индексі: TIS индексі немесе TIB индексі көрсетіледі. Кескінді өңдеу: құпия кескінді өңдеу технологиясы. B режиміндегі кескін параметрлері: тереңдік, күшейту, Дене түрі, тереңдікті күшейту. Түс режиміндегі кескін параметрлері: тереңдік, күшейту, Дене түрі, тереңдікті күшейту компенсациясы, қызығушылық аймағының орналасуы, қызығушылықтың мөлшері, масштаб, сезімталдық, қабырға сүзгісі, айналу+, артериялар/тамырлар+. Макс. түс режимінде импульстардың қайталану жиілігі: 8 кГц. M режимінің параметрлері: тереңдік, күшейту, Дене түрі, тереңдікті күшейту, айналдыру жылдамдығы. M режимінде кинематографиялық көрініс: Иә. Суреттердегі жеке аннотациялар: жоқ. В-режимін өлшеу және аннотациялау құралдары: Маркер, қашықтық, аудан Өлшеу және аннотациялау құралдары М-режимі: Маркер, қашықтық, уақыт Өлшеу және аннотациялау құралдары түс режимі: Маркер, қашықтық, аудан Өлшеу және аннотациялау құралдары доплерография: қан ағымы жылдамдығының интегралы (VTI), максималды қысым градиенті және минималды қысым градиенті, ең жоғары жылдамдық пен орташа жылдамдық, қысымның жартылай төмендеу уақыты және уақыт дельтасы Кинематографиялық кескіндерді сақтау: кем дегенде 30 визуализация Бейнеклипті сақтау ұзындығы: 3, 5, 10, 15, 20 және 30 секунд Клиптерді жазу – перспективалық немесе ретроспективті: екі опция да қол жетімді Импульстік толқын режимінде импульстардың қайталану жиілігі: 13 кГц | 1 дана |
|  |  | 2. | Фазалық сенсор | Жасанды интеллект функциясы бар пьезоэлектрлік өлшеу түрлендіргішіне негізделген жоғары өнімді, кең жолақты жоғары беріктігі бар фазалық сенсор. Фазалық сенсордың жиілік диапазоны: 2 МГц-5 МГц, фазалық сенсордың Орталық жиілігі: 3 МГц, сенсордың салмағы (кабельмен): 275 грамнан аспайды, сенсордың жалпы өлшемдері: 150 (D) x 56 (W) X 35 (g) мм аспайды, сенсордың ауданы: 20.7 мм x 16 мм, сенсор элементтері: 64, биіктік-тесік: 15 мм, сканерлеу бұрышы/көру өрісі (ені): 90 градус, бүйірлік ажыратымдылық: 3.2 мм 90 мм тереңдікте, осьтік ажыратымдылық: 1.3 ММ. Bridge құрылғысымен және Samsung S6 планшетімен үйлесімділік: Иә, Bridge жүйесімен үйлесімді опция бар Жасанды Интеллект (ЖИ) ЖИ негізіндегі Эжекция фракциясын өлшеу: апикальды төрт камералы позицияда және апикальды екі камералы позицияда (немесе тек апикальды төрт камералы позицияда)Екі жазықтықта алынған кескін негізінде жасанды интеллект негізіндегі Эжекция фракциясын есептеу ЖИ Trio (И): Автоматты таңбалау анатомиялық құрылымдар жүрек базасында жасанды интеллект үшін парастернальных / апикальных түрлерін жүрек четырехкамерного подреберного түрі. Апикальды төрт камералы және апикальды екі камералы жүрек түрлеріне арналған жасанды интеллектке негізделген кескінді градациялау және бақылау. Жүйені қорғау Құлау жүйесін сынау талаптары: 60601-1, биіктіктен құлағаннан кейінгі қауіпсіздік 1. Қорғаныс рейтингі: көпір: ip22 рейтингі. IPX7 рейтингі | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1. | Тасымалдау сөмкесі | Сөмке синтетикалық материалдан жасалған (ылғалға төзімді полиэстер-оксфорд), сөмкенің түбін құрайтын пластикпен біріктірілген. Бүйір қабырғалары мен жабу клапаны пластикалық кірістірулермен және полипропилен тығыздағышымен қосымша күшейтілген. Сөмкеде су өткізбейтін жабыны бар екі құлыпты найзағай бар. Иыққа киюге арналған кордура материалынан жасалған кең, жұмсақ реттелетін белдік бар. Өлшемдері: биіктігі - 120 мм; ені - 270 мм; Тереңдігі – 220 мм.салмағы – 50 грамм. |  |
|  |  |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 2. | Кабель және қуат көзі | Биіктігі - 117.5 мм; ені-53.5 мм; Тереңдігі - 34.2 мм; салмағы - 260 грамм; кабельдің ұзындығы - 1.5 метр. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1. | Жоқ |  |  |
|  |  | Бағдарламалық қамтамасыз ету: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Бағдарламалық жасақтама 7.1 нұсқасынан кешіктірмей (WiFi қосылымы арқылы соңғы нұсқаға жаңарту мүмкіндігімен) |  |
| 3. | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура (0С) – 0 – ден 400С-қа дейін; салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз) - 15% - дан 95% - ға дейін; қысым-62 кПа-дан 106 кПа-ға дейін. |  |  |  |
| 4. | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС сәйкес ) | DDP шарттың талаптарына сәйкес баратын жер |  |  |  |
| 5. | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 25 қарашасына дейін. Мекен-жайы: Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 "А"үйі. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, жеткізуші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №1 « Портативная система ультразвуковой диагностики с принадлежностями»

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Портативная система ультразвуковой диагностики с принадлежностями |  |  |  |
| 2. | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Планшет | Размер дисплея: не более 216 (Ш) x 146 (В) x 59 (Г) мм, Вес дисплея: не более 652 грамм, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Размер экрана: не более 172 мм x 107 мм, Размер изображения: не менее 135 мм x 96 мм. Элементы управления изображением: Сенсорный дисплей и элементы управления на ручке. Загрузка хранения: < 20 секунд. Емкость внутреннего запоминающего устройства: 128 Гб. Сохраняемые изображения/клипы: Около 1,000 (из изображений и клипов), Камеры: 1. Интегрированный динамик в системе. DICOM: Совместимость с DICOM и Modality Worklist, Формат экспорта изображений: Совместимость с DICOM, Формат экспорта отчета: Совместимость с DICOM, WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Возможности подключения – Беспроводная связь: Беспроводное подключение по сети Wifi. Аккумуляторная батарея: не менее 6400 мАч. Входные характеристики блока питания: 100-240В 50,60Гц. Выходные характеристики блока питания: От 5 до 11.9В 60Вт макс. Безопасность: Защита паролем Встроенные обучающие материалы по продукту: Да. Платформа Kosmos UP: Да ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Режимы визуализации: B-режим, Цветовой режим, M-режим, импульсноволновая/непрерывно-волновая допплерография Типы исследования: Сердце, легкие, органы брюшной полости Клавиши получения изображения: Заморозить/разморозить, сохранить изображение, сохранить клип, просмотр. Изображение в реальном времени. Замороженное изображение. Динамический диапазон: 120 дБ, Шкала серого: 8 бит, Каналы обработки: не менее 64, Максимальная частота кадров: 28 кадров в секунду, Кадры кинематографического просмотра: не менее 192 кадров, Максимальная глубина: не менее 300 мм, Автоматическая визуализация: Алгоритм уменьшения пятнистого шума в реальном времени. Поле обзора: 90 градусов. Термальный индекс: отображается индекс TIS или индекс TIB. Обработка изображений: Секретная технология обработки изображений. Параметры изображения в B-режиме: Глубина, усиление, тип тела, компенсация усиления по глубине. Параметры изображения в цветовом режиме: Глубина, усиление, тип тела, компенсация усиления по глубине, положение области интереса, размер обрасти интереса, масштаб, чувствительность, фильтр стенок, поворот+, артерии/вены+. Макс. частота повторения импульсов в цветовом режиме: 8 кГц. Параметры M-режима: Глубина, усиление, тип тела, компенсация усиления по глубине, скорость прокрутки. Кинематографический просмотр в M-режиме: Да. Индивидуальные аннотации на изображениях: Нет. Инструменты измерения и аннотирования В-режим: Маркер, расстояние, площадь Инструменты измерения и аннотирования М-режим: Маркер, расстояние, время Инструменты измерения и аннотирования цветовой режим: Маркер, расстояние, площадь Инструменты измерения и аннотирования допплерография: Интеграл скорости кровотока (VTI), максимальный градиент давления и минимальный градиент давления, пиковая скорость и средняя скорость, время полуснижения давления и дельта времени Хранение кинематографических изображений: Не менее 30 визуализации Длина сохранения видеоклипа: 3, 5, 10, 15, 20 и 30 секунд Запись клипов – перспективная или ретроспективная: Обе опции доступны Макс. частота повторения импульсов в импульсноволновом режиме: 13 кГц | 1 шт. |
|  |  | 2. | Фазированный датчик | Высокопроизводительный, широкополосный фазированный датчик повышенной стойкости на базе пьезоэлектрического измерительного преобразователя с функцией искусственного интеллекта. Частотный диапазон фазированного датчика: 2 МГц - 5 МГц, Центральная частота фазированного датчика: 3 МГц, Вес датчика (с кабелем): не более 275 граммов, Габаритные размеры датчика: не более 150 (Д) x 56 (Ш) x 35 (Г) мм, Площадь датчика: 20.7 мм x 16 мм, Элементы датчика: 64, Возвышение – отверстие: 15 мм, Угол сканирования/Поле обзора (ширина): 90 градусов, Латеральное разрешение: 3.2 мм при глубине 90 мм, Аксиальное разрешение: 1.3 мм. Совместимость с устройством Bridge и планшетом Samsung S6: Да, доступна опция, совместимая с системой Bridge Искусственный Интеллект (Ии) Измерение фракции выброса на базе ИИ: Расчет фракции выброса на базе искусственного интеллекта на основании изображения, полученного в двух плоскостях в апикальной четырёхкамерной позиции и в апикальной двухкамерной позиции (или только в апикальной четырёхкамерной позиции) AI Trio (ИИ): Автоматическое маркирование анатомических структур сердца на базе искусственного интеллекта для парастернальных / апикальных видов сердца и четырехкамерного подреберного вида. Градация и контроль изображения на базе искусственного интеллекта для апикального четырехкамерного и апикального двухкамерного видов сердца. Защита системы Требования испытания системы с падением: 60601–1, безопасность после падения с высоты 1. Рейтинг защиты: Bridge: рейтинг IP22. Рейтинг IPX7 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Сумка для переноски | Сумка изготовлена из синтетического материала (влагозащищенный полиэстер - оксфорд), комбинированного с пластиком, из которого состоит дно сумки. Боковые стенки и закрывающий клапан дополнительно усилены пластиковыми вставками и полипропиленовым уплотнителем. Сумка оснащена двухзамковой молнией с водоотталкивающим покрытием. Имеется широкая, мягкая регулирующаяся лямка, изготовленная из материала кордур, для ношения на плече. Размеры: Высота – 120 мм; Ширина – 270 мм; Глубина – 220 мм. Вес – 50 грамм. |  |
|  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  | 2. | Кабель и блок питания | Высота – 117.5 мм; Ширина – 53.5 мм; Глубина – 34.2 мм; Вес – 260 грамм; Длина кабеля – 1.5 метров. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | нет |  |  |
|  |  | Программное обеспечение: |  |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Программное обеспечение на позднее версии 7.1 (с возможностью обновления до последней версии через WiFi подключение) |  |
| 3. | Требования к условиям эксплуатации | Температура (0С) - от 0 до 400С; Относительная влажность (без конденсации) – от 15% до 95%; Давление – от 62кПа до 106 кПа. |  |  |  |
| 4. | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС ) | DDP пункт назначения согласно условиям договора |  |  |  |
| 5. | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 25-го ноября 2024 года. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.