Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

"Биологиялық микроскоп" №2 лот бойынша

Техникалық сипаттама

| № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Биологиялық микроскоп |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Микроскоп штативі | Микроскоп класы-клиникалық кластағы тікелей микроскоп. Оптикалық жүйе – түрлі-түсті, шексіздікке түзетілген. Бақылау әдісі – Жарық өрісін зерттеу үшін қолдануға болады (қосымша қараңғы өріс, фазалық контраст, флуоресценция, поляризация). Кірістірілген металл құйылған (HPLC) микроскоп корпусы, реттеу бұрандаларындағы дәл беріліс механизмі. Фокустау барысы: кем дегенде 30 мм, кернеу параметрімен және жоғарғы шекті орнатумен, дәл фокустау қадамы: 0,002 мм; | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 2 | Бекітілген көлбеу бұрышы бар тринокулярлық түтік, көру өрісі 22,0 мм | Кем дегенде 30° көлбеу бұрышы бар Гомельдің тринокулярлық түтігі, кем дегенде 360° бұрылады, Қарашық аралық қашықтық диапазоны: 50-75 мм, бекітілген спектроскопиялық деңгей R: T=50%: 50%; | 1 дана |
|  |  | 3 | Широкопольные окуляры с увеличением 10Х, поле зрения 22,0 мм | Көру өрісі кемінде 22,0 мм, көру нүктесі жоғары және ұлғаюы кемінде 10х, диоптрия ±5 параметрі бар кең өрісті окулярлар | 1 дана |
|  |  | 4 | Линзалар револьвері: 5 позициялық линзалар револьвері | Әмбебап 5 позициялы револьвер басы. | 1 дана |
|  |  | 5 | Ашық далада зерттеу үшін 4х, 10Х, 20Х, 40Х, 100Х ұлғайтылған Ахроматикалық жоспар линзалары | Класс линзалары жоспар Ахромат, үлкейту: - ПланАхромат класының объективі ұлғаюы кемінде 4х, жұмыс қашықтығы кемінде 21,9 мм, сандық апертура 0,1 - ПланАхромат класының объективі кемінде 10х, жұмыс қашықтығы кемінде 12,1 ММ, сандық апертура 0,25 - ПланАхромат класының объективі ұлғаюы кемінде 20х, жұмыс қашықтығы кемінде 1,5 мм, сандық апертура 0,45 - ПланАхромат класының объективі кемінде 40Х, жұмыс қашықтығы кемінде 0,36 ММ, сандық апертура 0,65, объектив пен үлгіні зақымданудан қорғауға арналған серіппелі механизм - ПланАхромат класының объективі кемінде 100х, жұмыс қашықтығы кемінде 0,18 ММ, сандық апертура 1,25, майға батыру, объектив пен үлгіні зақымданудан қорғауға арналған серіппелі механизм. | 1 қаптама |
|  |  | 6 | Слайд үстелі: өлшемі 150х140 мм, қозғалыс ауқымы 76х50 мм үлгіге арналған ұстағыштары бар механикалық слайд үстелі | Көлемі 150х140 мм кем емес механикалық үстел, орын ауыстыру диапазоны: 76х50 мм кем емес, дәлдігі: 0.1 мм, бір мезгілде 2х үлгіге дейін орналастыру мүмкіндігі бар үлгіге арналған қысқыш қыстырғыштары бар; | 1 дана |
|  |  | 7 | Конденсатор: Аббе-фазалық контрастқа арналған кірістірілген конденсатор | Келлер жүйесінің конденсаторы N. A. 1. 25 (фазалық контрастты және қараңғы ендірмелерге арналған слоттары бар); | 1 дана |
|  |  | 8 | Өтетін жарық сәулелендіргіші: жарықдиодты жарықтандырғыш | Жоғары қарқынды жарықдиодты (LED) шам 3W (алдын ала орталықтандырылған), реттелетін қарқындылықпен. | 1 дана |
|  |  | 9 | Көк жарық теңдестіретін сүзгі | Көк жарық теңдестіретін сүзгі. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  |  | 3W жарықдиодты шам | Микроскопқа арналған жарықдиодты шам, 3 Вт, қызмет ету мерзімі кемінде 30 000 сағат. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары ((сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP белегіленген жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн. Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 «А» үйі. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, жеткізуші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по Лоту №2 «Биологический микроскоп»

| № | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Биологический микроскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Штатив микроскопа | Класс микроскопа – прямой микроскоп клинического класса. Оптическая система – цветная, скорректированная на бесконечность. Метод наблюдения – может использоваться для исследований в светлом поле (опционально – темное поле, фазовый контраст, флуоресценция, поляризация). Встроенный цельно-металлический вылитый под давлением (HPDC) корпус микроскопа, точный механизм трансмиссии на регулировочных винтах. Ход фокусировки: не менее 30 мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: 0,002 мм; | 1 штука. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Тринокулярный тубус с фиксированным углом наклона, поле зрения 22,0 мм | Тринокулярный тубус Гемеля с углом наклона не менее 30°, поворачиваемый на не менее 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=50%: 50%; | 1 штука. |
|  |  | 3 | Широкопольные окуляры с увеличением 10Х, поле зрения 22,0 мм | Широкопольные окуляры с полем обзора не менее 22,0 мм с высокой точкой обзора и увеличением не менее 10х, с настройкой диоптрий ±5. | 1 штука. |
|  |  | 4 | Револьвер объективов: 5-ти позиционный револьвер объективов | Универсальная 5-позиционная револьверная головка. | 1 штука. |
|  |  | 5 | Объективы План Ахроматические с увеличением 4Х, 10Х, 20Х, 40Х, 100Х для исследований в светлом поле | Объективы класса ПланАхромат, с увеличением: - Объектив класса ПланАхромат увеличением не менее 4х, рабочее расстояние не менее 21,9 мм, числовая апертура 0,1 - Объектив класса ПланАхромат увеличением не менее 10х, рабочее расстояние не менее 12,1 мм., числовая апертура 0,25 - Объектив класса ПланАхромат увеличением не менее 20х, рабочее расстояние не менее 1,5 мм., числовая апертура 0,45 - Объектив класса ПланАхромат увеличением не менее 40х, рабочее расстояние не менее 0,36 мм., числовая апертура 0,65, пружинный механизм для защиты объектива и образца от повреждения - Объектив класса ПланАхромат увеличением не менее 100х, рабочее расстояние не менее 0,18 мм., числовая апертура 1,25, масляная иммерсия, пружинный механизм для защиты объектива и образца от повреждения. | 1 набор |
|  |  | 6 | Предметный столик: механический предметный столик с держателями для образца в исполнении размера 150х140 мм, диапазоном перемещения 76х50 мм | Механический столик размером не менее 150х140 мм, диапазон перемещения: не хуже 76x50 мм, точность: 0.1мм, с зажимными клипсами для образца с возможностью размещения до 2х образцов одновременно; | 1 штука. |
|  |  | 7 | Конденсор: Аббе-конденсор со вставками для фазового контраста | Конденсер системы Келера N.A.1.25 (со слотами для фазово-контрастных и темно-польных вставок); | 1 штука. |
|  |  | 8 | Осветитель проходящего света: светодиодный осветитель в комплекте | Высокоинтенсивная светодиодная (LED) лампа мощностью 3Вт (прецентрированная), с настраиваемой интенсивностью. | 1 штука. |
|  |  | 9 | Светобалансирующие фильтры: синий фильтр | Синий светобалансирующий фильтр. | 1 штука. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Светодиодная лампа 3Вт | Светодиодная лампа для микроскопа, 3Вт, срок службы не менее 30 000 часов. | 1 штука. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответст-вии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислока- ции | 20 календарных дней со дня заключения договора. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»___________________________  Утебаев А.О.