Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

"Керек-жарақтары бар Электрокардиограф "№3 лот бойынша

Техникалық сипаттама

| № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Керек-жарақтары бар электрокардиограф |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  |  | Керек-жарақтары бар 12 арналы электрокардиограф | Экг 12 арналы, түрлі-түсті сенсорлық экран бір уақытта 12 сыммен жазуға және басып шығаруға арналған-болуы; Экран - 3, 6 немесе 12 қорғасынды көрсететін кемінде 5,7" (118 × 89 мм) сенсорлық экран; Экранның ажыратымдылығы кемінде (пиксель): 640 × 480; әріптік-цифрлық және функционалдық аралас пернетақта, сондай-ақ сенсорлық экран түймелерінің болуы; әрбір электродтың жанасу көрсеткіші; қағаздың ені: кемінде 112 мм; Қағаз түрі: орам; Басып шығару түрі: термо; принтермен тікелей ЭКГ байланысы (USB арқылы, компьютерді пайдаланбай, А4 қағазға басып шығару); Аспандағы қорғасындарды пайдалана отырып ЭКГ зерттеу мүмкіндігі "кеуде қуысының оң жартысынан кеуде қорғағыштарын пайдалана отырып ЭКГ зерттеу: V3R, V4R, V5R, V6R"; КАБРЕРА стандарты бойынша электрокардиограмманы басып шығару мүмкіндігі; сезімталдығы: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ артық болмауы тиіс; қағаз беру жылдамдығы: 5, 10 ,12.5, 25, 50 мм/с; адаптивті және желілік сүзгі: 50-60 Гц; бұлшықет артефактілері (тремор) сүзгілері: 25, 35 Гц; негізгі желі сүзгілері: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайндар; Автоматты сүзгілер: автоадаптивті; Басып шығарылатын сымдардың саны: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2; 400-ден аспайтын ЭКГ жазбаларын сақтайды (10 секундтық интервал); Әрбір пайдаланушы үшін барлық параметрлерді теңшеу; қолмен және автоматты жұмыс режимдері; ұзақ ЭКГ жазбалары; автоматты жұмыс режимінде Нақты уақыттағы синхронды тасымалдау; реттелетін ЭКГ жазу синхрондау; дефибрилляциядан қорғау; кардиостимуляторды анықтау: 100 мкс / 40 000 Гц жиілікті анықтау функциясы; ашуға, көруге және басып шығаруға арналған жазбалар базасы соңғы ЭКГ жазбалары мен пациенттер карталары.; Пациенттер картасы ақпаратты қамтиды: аты-жөні, туған күні, жынысы, салмағы, қан қысымы, бойы, кардиостимулятордың болуы/болмауы, нәсілі, темекі шегуге қатынасы, карта нөмірі. Науқастың картасы дәрігер өздігінен толтыра алатын екі қосымша тармақты қамтиды.; Зерттеу кезінде экранда көрсетілетін Ақпарат: 12 сымға дейін, басып шығару жылдамдығы, сезімталдық, сүзгілер, ажыратылған электродтар, жүрек соғу жиілігі, науқастың тегі мен аты, қате туралы хабар.; ЭКГ қағазында басып шығарылатын ақпарат: клиниканың атауы, зерттеу күні мен уақыты, пациенттің тегі мен аты, сымдар және олардың атаулары, басып шығару жылдамдығы, сезімталдық, сүзгілер, орташа сымдар, сегмент амплитудасы, жүрек соғу жиілігі, уақыт аралықтары, электр осінің бұрыштары және олардың графикалық бейнесі, обзорақты шолу, мәтіндік немесе кодтық интерпретация. Торды қағазға басып шығару мүмкіндігі.; Желіден және аккумулятордан қоректендіру; көптілді мәзір-қазақ және орыс тілдеріндегі бағдарламалық қамтамасыз ету; Диагностикалық модуль: талдау кестесі (уақыт аралықтары, сегменттердің амплитудасы, электр бұрыштарын есептеу және жүрек соғу жиілігі), сөзбен түсіндіру, орташалау (негізді қосымша таңбалаумен кешендерді орташалау), соңғы 10 секундтағы жүрек соғу жиілігін шолу., кардиостимулятордың сипаттамаларын талдау (импульсті өлшеу және ескертулерді белгілеу). Зарядсызданған аккумулятордың көрсеткіші; акустикалық сигнал, жарық индикаторы; жоғалған сымдарды тексеру-иә, әр сымды жеке-жеке; қағаз өлшемі - Қағаздың ені кемінде мм 112; қағаз түрі орам; принтердің ажыратымдылығы -Y - ось 200 dpi, X - ось 500 dpi; USB арқылы сыртқы Термо принтер түрі; басып шығару жылдамдығы (мм/с) 5; 10; 25; 50; сезімталдық (мм/мВ) - 2.5; 5; 10; 20; сымдар саны 12; арналар саны 12; көрсетілетін сымдар саны: 3/6/12; I, II, III, AVR, aVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 өлшенетін сымдар; R, L, F, N, C1 электродтар жиынтығы, C2, C3, C4, C5, C6 немесе/және AsH / RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6; басып шығарылатын сымдардың саны АВТО режимде 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4 + 3, 4x3+1, 6x2; қолмен режимде 3, 4, 6, 12; ұзақ режимде-2; АВТО режимде жазу ұзақтығы (сек) 10;20;30;40;50;60;70;80; ұзақ режимде (мин) 1;2;3;4;5;6;8;10; auto режимінде жазу нақты уақыт, синхронды; 10 секундтық жазбаларды Сақтау250-ден аз емес; Сүзгілер: Автоматты автоадаптивті сүзгі; желілік сүзгі (Гц) 50 / 60; бұлшықет артефактілері сүзгісі (Гц) 25; 35; негізгі желі сүзгісі (s) 3.2; 1.5; 0.6; 0.3; 0.1; сплайн; кардиостимуляторды анықтау-иә, 100 мкс; іріктеу жиілігінің 40000 Гц баламасы бар Арнайы схема; диагностикалық модуль опция; пайдаланушы профильдері-АВТО режимінде, шектеусіз; қолмен режимде-шектеусіз; ұзақ режимде - шектеусіз; салмағы (макс) - 3.2 кг; өлшемдері (L x W x W) [мм]: 330 x 270 x 74; жұмыс шарттары: температура: + 10 °C-тан + 30 °C; салыстырмалы ылғалдылық: 25% - дан 95% - ға дейін;атмосфералық қысым: 700 hPa-дан 1100 hPa-ға дейін; орналасуы: көлденең; жұмыс істеуі: үздіксіз; тасымалдау және сақтау шарттары: температура: - 10 °C-тан + 55 °C-қа дейін; салыстырмалы ылғалдылық: 10% - дан 85 % - ға дейін; атмосфералық қысым: бастап 650 hPa-дан 1100 hPa-ға дейін; позиция: кез келген; басқа шарттар: тек жеткізілген қаптамада тасымалдау; Электрмен жабдықтау: қуат тұтыну: максималды x 100 ВА; қуат кернеуі: ~ 100 V-ден 240 V айнымалы токқа дейін; жиілігі: 50 Hz-ден 60 Hz-ге дейін; электр қауіпсіздігі класы: II; сыртқы сақтандырғыштар: T1AH/250V, 5 x 20 мм құбырлы сақтандырғыш, IEC 127-2, t2ah / 250V сәйкес, 5 x құбырлы сақтандырғыш IEC 127-2 сәйкес 20 мм; желілік қосқыш: артқы жағында, 0 / i позициясы; IP20 IP коды; ішкі химиялық көздер: батарея: литий батареясы; қорғасын батареясы: 1x 12 v / 1.2 Ah, 48x97x52mm, to қажет емес; автоматты режим: 70 басып шығаруға дейін қолмен режим: 30 минутқа дейін басып шығару; Сигнал мониторингі: 90 минутқа дейін; батарея заряды: ішкі, максимум 4-6 сағат( егер толық зарядсызданған болса); кіріс кедергісі: > 20 Мом; КОСС: іріктеу жиілігі: 2000 Гц; жиілік диапазоны: +10% / -30% 0.049 Гц – 170 Гц; +10% / -10% үшін 0.67 Гц – 40 Гц; уақыт дәлдігі +/- 2% аспайды; кванттау шуы 3.9 мкВ; арналар арасындағы қисаю < 100 МКС; кіріс шуы < 8 мкВ; ADC Биттілігі: 13 бит Динамикалық диапазон: + / - 15.9 мВ; поляризация кернеуі: + / - 400 мВ; дефибриллятордан қорғалған CF жұмыс бөлігінің түрі; компьютерге қосылу RS232, USB. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | AgCl аяқ-қолдарға арналған электрод | Электрод электр өрістерін тіркеуге және зерттеуге және электродтардан электр импульстарын электрокардиографтарға беруге арналған. | 4 дана |
|  |  | 2 | AgCl кеуде электроды | Электрод электр өрістерін тіркеуге және зерттеуге және электродтардан электр импульстарын электрокардиографтарға беруге арналған. | 6 дана |
|  |  | 3 | ЭКГ үшін пациенттің кабелі | Пациенттердің кабельдері электродтардан электр импульстарын электрокардиографтарға беруге арналған. | 1 дана |
|  |  | 4 | Тысқап | Ластанудан сақтайтын өшірілген күйдегі аппаратқа арналған тысқап. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | ЭКГ гелі 300 мл | Көлемі 300 мл мөлдір Гель. | 1 |
|  |  | 2 | ЭКГ қағаз-ені 112 мм | Нәтижелерді басып шығаруға арналған термиялық қағаз. | 1 |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Пайдалану шарттарына сәйкес үй-жайға қойылатын талаптар: Пайдалану шарттары + 10 °C-тан + 40 °C-қа дейін. салыстырмалы ылғалдылық: 30% - дан 75% - ға дейін. атмосфералық қысым 700 hPa-дан 1060 hPa-ға дейін Тасымалдау және сақтау шарттары: Температура: -10 С-тан + 55 С-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық: 25% - дан 85 % - ға дейін. Атмосфералық қысым: 650 hp - ден 1100 hPa-ға дейін. Қоршаған ортаның температурасы - 10 °C - + 55 °C. Салыстырмалы ылғалдылық 25 % - 85 %. Атмосфералық қысым 650 кПа-1100 кПа. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары ((сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP белегіленген жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн. Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 «А» үйі. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, жеткізуші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по Лоту №3 «Электрокардиограф с принадлежностями»

| № | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Электрокардиограф с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электрокардиограф 12 канальный с принадлежностями. | ЭКГ12-канальный, цветной сенсорный экран для одновременной записи и печати по 12 отведениям - наличие; Экран - сенсорный не менее 5,7” (118 × 89 мм) показывающий 3, 6 или 12 отведений; Разрешение экрана не менее (пиксели): 640 × 480; Клавиатура комбинированная буквенно-цифровая и функциональная, также наличие кнопок сенсорного экрана; Индикация контакта каждого электрода; Ширина бумаги: не менее 112 мм; Вид бумаги: рулон; Вид печати: термо; Прямое соединение ЭКГ с принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4); Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R»; Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту КАБРЕРА; Чувствительность не более: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ; Скорость подачи бумаги должна быть не более: 5, 10, 12.5 ,25, 50 мм/с; Адаптивный и сетевой фильтр: 50−60 Гц; Фильтры мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц; Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны; Автоматические фильтры: автоадаптивный; Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2; Сохраняет не более до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал); Настройка всех параметров под каждого пользователя; Ручной и автоматический режимы работы; Длинные записи ЭКГ; Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы; Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи; Защита от дефибрилляции; Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц; База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов.; Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает два дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно.; Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках.; Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге.; Питание от сети и от аккумулятора; Многоязычное меню – Программное обеспечение на казахском и русском языках; Диагностический модуль: таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма), интерпретация словами, усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса), обзор сердечного ритма за последние 10 сек., анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок). Индикация разряженного аккумулятора; акустический сигнал, световая индикация; проверка потерянных отведений - да, индивидуально каждое отведение; Размер бумаги - Ширина бумаги не менее мм 112; тип бумаги рулон; разрешение принтера - Y-ось 200 dpi, X-ось 500 dpi; тип принтера термо, внешний через USB; скорость печати (мм/с) 5; 10; 25; 50; чувствительность (мм/мВ) - 2.5; 5; 10; 20; Количество отведений 12; количество каналов 12; количество отображаемых отведений: 3/6/12; измеряемые отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или/и AsH/RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6; количество печатаемых отведений в auto режиме 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2; в manual режиме 3, 4, 6, 12; в long режиме – 2; длительность записи в auto режиме (сек) 10;20;30;40;50;60;70;80; в long режиме (мин) 1;2;3;4;5;6;8;10; Запись в auto режиме реальное время, синхронно; Сохранение 10-секундных записей не менее 250; Фильтры: автоматический фильтр автоадаптивный; сетевой фильтр (Гц) 50 / 60; фильтр мышечных артефактов (Гц) 25; 35; фильтр базовой линии (s) 3.2; 1.5; 0.6; 0.3; 0.1; сплайн; определение кардиостимулятора - да, 100 мкс; Специальная схема с эквивалентом 40000 Гц частоты дискретизации; Диагностический модуль опция; Профили пользователя - в auto режиме, неограничено; в manual режиме – неограничено; в long режиме неограничено; Вес (макс) - 3.2 кг; Размеры (д x ш x в) [мм]: 330 x 270 x 74; Условия работы: температура: от + 10 °C до + 30 °C; относительная влажность: от 25 % до 95 %; атмосферное давление: от 700 hPa до 1100 hPa; положение: горизонтальное; фунционирование: непрерывное; Условия транспортировки и хранения: температура: от - 10 °C до + 55 °C; относительная влажность: от 10 % до 85 %; атмосферное давление: от 650 hPa до 1100 hPa; положение: любое; прочие условия: транспортировать только в поставляемой упаковке; Электропитание: потребляемая мощность: максимально x 100 ВА; напряжение питания: от ~ 100 V до 240 V AC; частота: от 50 Hz до 60 Hz; класс электробезопасности: II; внешние предохранители: T1AH/250V, трубчатый предохранитель 5 x 20 мм, согласно IEC 127-2, T2AH / 250V, трубчатый предохранитель 5 x 20 мм, согласно IEC 127-2; сетевой выключатель: на задней панели, позиции 0 / I; IP код IP20; Внутренние химические источники: батарея: литиевая батарея; свинцовый аккумулятор: 1x 12 V/1.2 Ah, 48x97x52мм, не требует ТО; автоматический режим: до 70 распечаток ручной режим: до 30 минут печати; Мониторинг сигнала: до 90 минут; заряд аккумулятора: Внутреннее, макс. 4-6 часов (если полностью разряжен); Входное сопротивление: > 20 Мом; КОСС: Частота дискретизации: 2 000 Гц; Частотный диапазон: для +10% / -30 % 0.049 Гц – 170 Гц; для +10% / -10 % 0.67 Гц – 40 Гц; Точность времени не более +/- 2 %; Шум квантования 3.9 мкВ; перекос между каналами < 100 µs; Входной шум < 8 мкВ; Разрядность АЦП: 13 бит Динамический диапазон: +/- 15.9 мВ; Напряжение поляризации: +/- 400 мВ;Тип рабочей части CF с защитой от дефибриллятора; Подключение к компьютеру RS232, USB. | 1 штука. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электрод для конечностей AgCl | Электрод предназначаются для регистрации и исследования электрических полей и передачи электрических импульсов от электродов в электрокардиографам. | 4 штуки. |
|  |  | 2 | грудной электрод AgCl | Электрод предназначаются для регистрации и исследования электрических полей и передачи электрических импульсов от электродов в электрокардиографам. | 6 штук. |
|  |  | 3 | Кабель пациента для ЭКГ | Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов в электрокардиографам. | 1 штука. |
|  |  | 4 | Чехол | Чехол для аппарата в выключенном состоянии от загрязнения. | 1 штука. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | гель ЭКГ 300 мл | Гель прозрачный объемом 300 мл. | 1 штука. |
|  |  | 2 | ЭКГ бумага - ширина 112мм | Термобумага для распечатки результатов. | 1 штука. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации: Условия эксплуатации от + 10 °C до + 40 °C. относительная влажность: от 30 % до 75 %. атмосферное давление от 700 hPa до 1060 hPa Условия транспортировки и хранения: Температура: от -10 С до + 55 С Относительная влажность: от 25% до 85 %. Атмосферное давление: От 650 hPa до 1100 hPa. Температура окружающей среды - 10 °C - + 55 °C. Относительная влажность 25 % - 85 %. Атмосферное давление 650 кПа - 1100 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответст-вии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислока- ции | 90 календарных дней со дня заключения договора. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.