Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

Лот №1 "Бейнекольпоскоп" бойынша

Техникалық сипаттама

| № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Видеокольпоскоп |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Өлшемдері: Жұмыс станциясы: кемінде 637 ×510 ×1235 (мм) Салмағы: кем дегенде 55 кг. Жұмыс кернеуі және кіріс кернеуі: кемінде 110 В, 1,4 A / 220v, 0,7 A. Жұмыс жиілігі: 5 кемінде 0/60 Гц Электр тогының соғуынан қорғау түрі: I класты жабдық. USB интерфейстері RJ45 желілік интерфейсі Принтерді қосу мүмкіндігі. Dicom қосылу мүмкіндігі | 1 дана |
|  |  | 2 | Жоғары ажыратымдылықтағы камера | Камера: Пикселдер: кем дегенде 440 000 Үлкейту: кем дегенде 1 ~ 36 есе Фокус автоматты, қолмен Шығу сигналы: S-VIDEO. Бейне режимі: PAL. Жұмыс қашықтығы: кемінде 1~36 есе ұлғайту: 170-300 ММ. Тік ажыратымдылық: кем дегенде 470 сызық. Камераның артқы жарығы: ақ жарықдиодты сақина. Жарықтандыру: кем дегенде 1600 люкс. Жасыл сүзгі: кем дегенде 3 деңгей. Ақ жарық: кем дегенде 3 деңгей Сигнал / шу қатынасы: кем дегенде 50 дБ. Көру диапазоны: кем дегенде 150 мм > Ф>10 мм | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кірістірілген компьютері бар жұмыс станциясы | Процессор: аппаратпен үйлесімді Жад: кем дегенде 4GB DDR3-1600 Графикалық контроллер HDD: кем дегенде 1 T DVD-RW: DVD+/-RW Дисплей өлшемі: кем дегенде 21,5 дюймдік түсті TFT дисплейі. Макс. ажыратымдылық: кем дегенде 1920 x 1080 Компьютерлік тінтуір, сымсыз. | 1 дана |
|  |  | 2 | R-Way™талдау бағдарламасы бар деректерді басқару бағдарламасы | БҚ мүмкіндіктері: Суретті түсіру. Бір пациентке кемінде 50 суретті түсіру мүмкіндігі. Кескінді екі рет түрту оны өңдеуге немесе өлшеуге мүмкіндік береді. Кескінді тоқтату. Бейне жазу. Бейне жазу мүмкіндігі бір сағатқа созылады. Жазу басталғаннан кейін бір сағаттан кейін жүйе автоматты түрде жазуды тоқтатады. Бейнежазба формат файлына сақталады .avi. Толық экран режимінде қарау. Салыстырмалы талдау. Салыстыру немесе анықтама үшін зерттеу кезінде қазірдің өзінде бар зерттеулерді шығаруға болады. Талдау. Кескінді өзгерту. Суретті өңдеу мүмкіндігі. Суретке белгілерді қосуға болады. Кескінді өлшеу. Науқастың қазіргі суреттерін салыстыру. Жақсы талдау үшін пациенттің қазіргі суреттерін салыстыруға болады. RCI бағалауын орындау мүмкіндігі (Кольпоскопиялық рейд индексі). | 1 дана |
|  |  | 3 | Педаль | Аяқ педаль аялдамасы. Педаль қосқышын судың енуінен болатын зиянды әсерден қорғау дәрежесі: IPX8. | 1 дана |
|  |  | 4 | Жерге қосу кабелі | Жерге қосу кабелі | 1 дана |
|  |  | 5 | Қуат кабелі (Еуропалық стандарт) | Қуат кабелі (Еуропалық стандарт) | 1 дана |
|  |  | 6 | Камера сөресі | Құлыпталатын дөңгелектері бар Штатив. Биіктігі мен көлбеуін реттей отырып. Өлшемдері: Камера және штатив: биіктігі 1125±10 (мм)аспайды; штативтің диаметрі 480±5 (мм) аспайды. | 1 дана |
|  |  | 7 | Шаң қақпағы | Шаң қақпағы, сақтау кезінде құрылғыға шаңның түсуінен қорғайды | 1 дана |
|  |  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |
|  |  | 1 | T1.6AL Сақтандырғыш | Сақтандырғыш | 2 дана |
| 3 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары ((сәйкес | Температура: 5-тен 40 °C-қа дейін (41-ден 104 °F) Салыстырмалы ылғалдылық: 25-80 % (конденсация жоқ) Атмосфералық қысым: 860-1060 гПа. |  |  |  |
| 4 | ИНКОТЕРМС 2020) | DDP белегіленген жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 25 қарашасына дейін. Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 "А"үйі. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, жеткізуші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №1 «Видеокольпоскоп»

| № | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Видеокольпоскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Размеры: Рабочая станция: не менее 637 ×510 ×1235 (мм) Вес: не менее 55 кг. Рабочее напряжение и напряжение на входе: не менее 110 В, 1,4 A/220 В, 0,7 A. Рабочая частота: 5не менее 0/60 Гц Тип защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I. USB интерфейсы Сетевой интерфейс RJ45 Возможность подключения принтера. Возможность подключения Dicom | 1 штука. |
|  |  | 2 | Камера высокого разрешения | Камера: Пикселов: не менее 440000 Увеличение: не менее 1 ~ 36-кратное Фокус Автоматический, ручной Выходной сигнал: S-VIDEO. Видеорежим: PAL. Рабочее расстояние: не менее 1~36-кратное увеличение: 170-300 мм. Вертикальное разрешение: не менее 470 линий. Подсветка камеры: Белое светодиодное кольцо. Освещение: не менее 1600 люкс. Зеленый фильтр: не менее 3 уровня. Белый свет: не менее 3 уровня Соотношение сигнал/шум: не менее 50 дБ. Диапазон обзора: не менее 150 мм>Ф>10 мм | 1 штука. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Рабочая станция со встроенным компьютером | Процессор: совместимый с аппаратом Память: не менее 4GB DDR3-1600 Графический контроллер HDD: не менее 1 T DVD-RW: DVD+/-RW Размер дисплея: не менее 21,5-дюймовый цветной TFT-дисплей. Макс. разрешение: не менее 1920 x 1080 Компьютерная мышь, беспроводная. | 1 штука. |
|  |  | 2 | Программа по управлению данными с программой для анализа R-way™ | Возможности ПО: Захват изображения. Возможность захвата для одного пациента не менее 50 изображений. Двойное нажатие на изображение позволяет отредактировать его или измерить. Стоп-кадр изображения. Запись видео. Функция записи видео рассчитана на один час. Через час после начала записи система автоматически останавливает запись. Видеозапись сохраняется в файл формата .avi. Просмотр в полноэкранном режиме. Сравнительный анализ. Во время исследования для сравнения или справки можно вывести уже имеющееся исследование. Анализ. Изменение изображения. Возможность редактирования изображения. К изображению можно добавлять метки. Измерение изображения. Сравнение текущих изображений пациента. Для более совершенного анализа можно сравнивать текущие изображения пациента. Возможность выполнить оценку RCI (Кольпоскопический индекс Рейда). | 1 штука. |
|  |  | 3 | Педаль | Ножная педаль стоп кадра. Степень защиты педального переключателя от вредного воздействия в результате проникновения воды: IPX8. | 1 штука. |
|  |  | 4 | Кабель заземления | Кабель заземления | 1 штука. |
|  |  | 5 | Силовой кабель (Европейский стандарт) | Силовой кабель (Европейский стандарт) | 1 штука. |
|  |  | 6 | Стойка для камеры | Штатив с блокирующимися колесами. С регулировкой по высоте и наклону. Размеры: Камера и штатив: высота составляет не более 1125±10 (мм); диаметр штатива составляет не более 480±5 (мм). | 1 штука. |
|  |  | 7 | Пылезащитный кожух | Пылезащитный кожух, защищает от оседания пыли на аппарат во время хранения | 1 штука. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | T1.6AL Предохранитель | Предохранитель | 2 штуки. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F) Относительная влажность: 25–80 % (без конденсации) Атмосферное давление: 860–1060 гПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответст-вии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислока- ции | До 25-го ноября 2024 года. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.