Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

№2 Лот «Керек-жарақтары бар офтальмологиялық жарықшақ шамы» бойынша техникалық ерекшелік

| № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Керек жарақтары бар офтальмологиялық жарықшақ шамы |  |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті саны өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Офтальмологиялық саңылау шамы, негізгі блок |  | Бинокулярлық стереоскопиялық микроскоп. Үлкейткіштің револьвер түрі. Окулярлар кем дегенде 12.5 x. Үлкейтуді реттеу: кемінде 10, 16, 25. -5D-ден +3D-ге дейінгі диапазондағы диоптриялық түзету. Оқушылар арасындағы қашықтықты кем дегенде 55-тен 75 мм-ге дейін реттеу. Саңылаудың ені (тегіс өзгеріс) 0-ден 14 мм-ге дейін. Саңылаудың биіктігі (тегіс өзгеріс) 1-ден 14 мм-ге дейін. Диафрагма диаметрі 0.3, 1, 5, 10, 14 мм болатын 1-ден 14 мм-ге дейін үздіксіз үлкейту. Көлденең сканерлеумен 0° - тан 180° - қа дейінгі Саңылау бұрышы (тегіс өзгеріс). Сүзгілер: кобальто көк, қызыл емес (жасыл). Электр желісі: айнымалы кернеу 100, 120, 220 немесе 240 V, 50/60Hz. Жарық көзінің түрі: жарық диоды. Жарықтандыру кем дегенде 160 000 люкс. Жарықтандырғыш Түрі: төменгі. Салмағы: кем дегенде 15,2 кг. Габариттік өлшемдері: кемінде 550мм (Ш)х399мм (Г)х520мм (В) | 1 дана. |
|  |  | Қосымша компанентер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Иек пен Маңдайға арналған тірек |  |  | 1 дана. |
|  |  | 3 |  | Көріністі бекіту үшін сыртқы белгі |  | Жоғарғы бөлігі тістеу блогынан шығып тұрады және науқастың басын сагиттальды жазықтықта бекіту үшін иек тірегі ретінде қызмет етеді. Жоғарғы бөліктің биіктігі иектің төменгі бөлігінің иектің алға қарай шығатын нүктесіне дейінгі орташа биіктігіне тең, жоғарғы бөлігінің ені иек енінің орташа өлшеміне сәйкес келеді. қатты Полимерлі материалдан жасалған Науқастың көзқарасын бекіту үшін сыртқы жарық көзі (науқастың көзқарасын бекітуді жеңілдету үшін) Дереккөз: қызыл жарық диоды. Қызыл жарық диоды бар бекіту нүктесі нәжістің жоғарғы жағына орнатылады және пациенттің көзқарасын зерттеу үшін қажетті бағытта бекітуге қызмет етеді. Топсалы құрылғының арқасында бекіту нүктесін науқастың көзіне қатысты әртүрлі позицияларға орнатуға болады. | 1 дана. |
|  |  | 4 |  | Көз түбінің құрылымын бейнелеуге арналған құрылғы |  | Техникалық сипаттамалары: Кескінді үлкейту: кем дегенде 1.06 x Лазерлік дақтың ұлғаюы: кем дегенде 0.94 x Көру өрістері: кем дегенде 60° / 66° / 76° Байланыс диаметрі: кемінде 15 мм Дизайн: әмбебап | 1 дана. |
|  |  | 5 |  | Көз түбінің құрылымын бейнелеуге арналған құрылғы |  | Техникалық сипаттамалары: Кескінді үлкейту кемінде 0.93 x Лазерлік дақтың ұлғаюы кемінде 1.08 x Статикалық көру өрісі кемінде 81° Динамикалық көру өрісі кемінде 97° Жұмыс қашықтығы кемінде 8 мм | 1 дана. |
|  |  | 6 |  | Электр көтергіш үстел |  | Салмағы-габариттік өлшемдері үстелдің массасы жинақта, кг 21,0 ± 1,0 аспайды. Қаптамадағы үстелдің салмағы, кг 22,0 ± 1,0 аспайды. Жинақтағы үстелдің габариттік өлшемдері, мм 500 х 576 х 630 аспайды. Қуат кабелінің (желілік сымның) ұзындығы, кемінде м 1.5 ± 0,1. Электрлік сипаттамалары: электр қуаты / желі кернеуі 220В ±10% кем дегенде 50 Гц айнымалы ток электр желісі. Қуатты тұтыну, Вт 270-тен аспайды. Қосылатын жүктеменің максималды қуаты, Вт 900-ден аспайды. Сақтандырғыштар (номинал x саны/өлшемі) -. Жерге тұйықтау қорғаныш (аспап шанышқысында). Функционалдық сипаттамалары: Жұмыс режимі қысқа, жұмыс үстелінің электр жетегінің жұмысына қатысты. Ұзақ, жабдықтармен қамтамасыз ету бөлігінде Жұмыс режимін орнатудың рұқсат етілген ең ұзақ уақыты, 1-ден аспайды. Үстелге максималды жүктеме, кем дегенде кг 55,0. Қозғалыс жылдамдығы, кемінде мм / с 30,0 ± 5,0. Дөңгелектер (саны, диаметрі, ені) кемінде 4 х 45,0 ± 5 мм х 50,0 ± 5 мм.үстелді жүктемесіз / максималды жүктемемен жылжыту үшін қажетті күш, Н 25 / 65 аспайды. Көтеру механизмі жұмыс істеген кезде дыбыстық қуаттың максималды деңгейі (жүктеме жоқ/ жүктемемен), дБА 30 / 40. | 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  | - |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бұл құрылғы дәл құрылғы болып табылады, келесі шарттарға сәйкес келетін жерде орнатылады/сақталады: температура (10-40°C), ылғалдылық (30-75%) және атмосфералық қысым (700-1600 гектопаскаль). |  |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары ( ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP тағайындалған жер. |  |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде. Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 "А"үйі. |  |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по Лоту №2 «Щелевая лампа офтальмологическая с принадлежностями»

| № | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Щелевая лампа офтальмологическая с принадлежностями |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике |  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Щелевая лампа офтальмологическая, основной блок |  | Бинокулярный стереоскопический микроскоп. Револьверный тип увеличителя. Окуляры не менее 12.5x. Регулировка увеличения: не менее 10-х, 16-х, 25-х. Диоптрийная коррекция в диапазоне не менее от -5D до +3D. Регулировка межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм. Ширина щели (плавное изменение) в диапазоне от 0 до 14 мм. Высота щели (плавное изменение) в диапазоне от 1 до 14 мм. Апертура непрерывное увеличение от 1 до 14 мм, диаметром 0.3, 1, 5, 10, 14 мм. Угол наклона щели (плавное изменение) от 0° до 180° с горизонтальным сканированием. Фильтры: кобальто-синий, бескрасный (зелёный). Электросеть: переменное напряжение 100, 120, 220 или 240 V, 50/60Hz. Тип источника света: светодиод. Освещенность не менее 160 000 люкс. Тип осветителя: нижний. Вес: не менее 15,2 кг. Габаритные размеры: не менее 550мм(Ш)х399мм(Г)х520мм(В) | 1 штука. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Упор для подбородка и лба |  | Верхняя часть выступает из прикусного блока и служит упором подбородка для фиксации головы пациента в сагиттальной плоскости. Высота верхней части равна среднестатистической высоте нижней части подбородка до наиболее выступающей вперед точки подбородка, ширина верхней части соответствует среднестатистическому размеру ширины подбородка. выполненная из твердого полимерного материала | 1 штука. |
|  |  | 3 |  | Метка внешняя для фиксации взгляда |  | Внешний источник света для фиксации взгляда пациента (для упрощения фиксации взгляда пациента) Источник: Красный светодиод. Фиксационная точка, имеющая светодиод красного цвета, установлена в верхней части налобника и служит для фиксирования взгляда пациента в нужном для исследования направлении. Благодаря шарнирному устройству фиксационная точка может устанавливаться в различные положениях относительно глаза пациента. | 1 штука. |
|  |  | 4 |  | Устройство для визуализации структур глазного дна |  | Технические характеристики: Увеличение изображения: не менее 1.06x Увеличение лазерного пятна: не менее 0.94x Поля зрения: не менее 60°/ 66°/ 76° Контактный диаметр: не менее 15 мм Дизайн: универсальный | 1 штука. |
|  |  | 5 |  | Устройство для визуализации структур глазного дна |  | Технические характеристики: Увеличение изображения не менее 0.93x Увеличение лазерного пятна не менее 1.08x Статическое поле зрения не менее 81° Динамическое поле зрения не менее 97° Рабочая дистанция не менее 8 мм | 1 штука. |
|  |  | 6 |  | Стол электроподъемный |  | Масса-габаритные размеры Масса стола в сборе, не более кг 21,0 ± 1,0. Масса стола в упаковке, не более кг 22,0 ± 1,0. Габаритные размеры стола в сборе, не более мм 500 х 576 х 630. Длина кабеля питания (сетевого шнура), не менее м 1.5 ± 0,1. Электрические характеристики: Электропитание/сеть Электрическая сеть переменного тока частотой не менее 50 Гц напряжением 220В ±10%. Потребляемая мощность, Вт не более 270. Максимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт не более 900. Предохранители (номинал х количество/размер) -. Заземление Защитное (в приборной вилке). Функциональные характеристики: Режим работы Непродолжительный, в части работы электропривода стойки рабочей. Продолжительный, в части обеспечения питания оборудования. Максимально допустимое время установления рабочего режима, с не более 1. Максимальна нагрузка на стол, не менее кг 55,0. Скорость перемещения, не менее мм/с 30,0 ± 5,0. Колеса (количество, диаметр, ширина) не менее 4 х 45,0 ± 5 мм х 50,0 ± 5 мм. Усилие, необходимое для перемещения стола без нагрузки / с максимальной нагрузкой, Н не более 25 / 65. Максимальный уровень звуковой мощности при работе подъемного механизма (без нагрузки/ с нагрузкой), дБА 30 / 40. | 1 штука. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | - |  | - |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Данное устройство является точным прибором, устанавливается/хранится в месте, соответствующем следующим условиям: температура (10-40°С), влажность (30-75%) и атмосферное давление (700-1600 гектопаскаль). |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответст-вии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислока- ции | В течение 20-ти календарных дней со дня заключения договора. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О