Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

№ 2 лот «Жуу қондырғысы» бойынша

Техникалық ерекшелік

| ### № р/н | ### Критерийлер | ### Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы(моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Жуу қондырғысы |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | 1 | Жуу қондырғысы | Жуу қондырғысы кемінде екі икемді эндоскопты бір мезгілде автоматты түрде өңдеуге арналған және бір өңдеу циклінде эндоскоптарды түпкілікті тазалауды, жоғары деңгейдегі дезинфекциялауды, шаюды және кептіруді қамтамасыз етуі тиіс. Жуу бөлмесін орнатуда: эндоскоптың бетін, ішкі арналар мен клапандарды ультрадыбыспен ағынды сұйықтықпен жуудың болуы. Эндоскоптардың арналарын спиртпен суару функциясының болуы. Эндоскоптарды жуудың белгіленген уақыты 1-ден 10 минутқа дейін. Эндоскоптарды дезинфекциялаудың белгіленген уақыты 0-ден 60 минутқа дейін. Сұйықтықты 20С-тан 30С-қа дейін қыздыру мүмкіндігі. Сұйықтықты мәжбүрлеп ағызу функциясының болуы. Эндоскоптардың герметикалығын тексерудің болуы. Эндоскоптарды сәйкестендіру функциясының болуы. Персоналды сәйкестендіру функциясының болуы. Өңдеу нәтижелерін басып шығаратын кіріктірілген принтердің болуы. Су мен ауаны сүзу жүйесінің болуы. Жоғары деңгейдегі дезинфекция және зарарсыздандыру мүмкіндігі. Машинаның салмағы (сұйықтықсыз және эндоскоптарсыз) 120 кг-нан аспайды. Тасымалдауға арналған дөңгелектердің болуы. Бір уақытта екі эндоскопты өңдеуге арналған бір жуғыш ваннаның болуы. Жуу ваннасының сыйымдылығы кемінде 12 л. Дезинфекциялық резервуардың сыйымдылығы кемінде 17,5 л. Персоналдың дезинфекциялаушымен жанасуын болдырмау үшін дезинфекциялық ерітіндісі бар кассеталық ыдыстарды пайдалану мүмкіндігі. Өлшемдері: ШхВхГ 460 мм х 965 мм х 775 мм артық емес. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Монтаждау, баптау және пайдалануға беру Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес көрсетілуі тиіс: Монтаждауды, баптауды және пайдалануға беруді жүзеге асыру кезінде субъектілер мен сервистік қызметтер құжаттардың мынадай тізбесін ұсынады: Дайындаушының (өндірушінің) қолданыстағы техникалық және пайдалану құжаттамасы. 2а, 2б және 3 қауіпсіздік кластарындағы медициналық техникаға сервистік қызмет көрсету жүзеге асырылады: медициналық техниканы өндірушінің сервистік қызметтері; Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаулары жоқ, өндірушіден түпнұсқа (ашылмаған) қаптамада болуы керек, өндіруші көздеген функционалдылықты қамтамасыз етуі керек. Жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек: сапа сертификаты/декларациясы, шығу тегі туралы сертификат, тіркеу куәлігі. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | Шарт бойынша DDP |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Мекен-жайы: Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 "А"үйі. |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Қазақстан Республикасының ілеспе көрсетілетін қызметтерге | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 В. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Жеткізуші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Жеткізуші жүзеге асырады. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) «Орфандық аурулар мен оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ-142/2020 бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар, медициналық бұйымдар медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды (рұқсат беру құжатын); медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алу кезінде - Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылып отырған функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын техникалық ерекшеліктің талаптарына;

3) халықаралық патенттелмеген атауы және сауда атауы бойынша шекті бағалардан аспауы 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып (бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, сатып алуға хабарландырудағы немесе шақырудағы баға;

4) «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағының 4), 5), 6), 7), 8) тармақшаларында көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын

«№ 3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О.  Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №2 «Установка моечная»

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Установка моечная |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Установка моечная | Установка моечная предназначена для автоматической одновременной обработки не менее двух гибких эндоскопов и должна обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. В установке моечной : Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком. Наличие функции орошения каналов эндоскопов спиртом. Устанавливаемое время промывки эндоскопов в диапазоне от 1 до 10 мин. Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов в диапазоне от 0 до 60 мин. Возможность подогрева жидкости от 20С до 30С. Наличие функции принудительного слива жидкости. Наличие встроенной проверки на герметичность эндоскопов. Наличие функции идентификации эндоскопов. Наличие функции идентификации персонала. Наличие встроенного принтера, выдающего распечатку результатов обработки. Наличие системы фильтрации воды и воздуха. Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации. Вес машины (без жидкости и эндоскопов) не более 120 кг. Наличие колес для транспортировки. Наличие не более одной моечной ванны для обработки одновременно двух эндоскопов. Емкость моечной ванны не менее 12л. Емкость бака для дезинфектанта не менее 17,5л. Возможность использования кассетных сосудов с дезинфицирующим раствором для предотвращения контакта персонала с дезинфектантом. Размеры: ШхВхГ не более 460мм х 965 мм х 775 мм. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию должны быть оказаны в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан: При осуществлении монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию субъекты и сервисные службы предоставляют следующий перечень документов: Действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя). Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется: сервисными службами производителя медицинской техники; Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, в оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. При поставке поставщик должен предоставить следующие документы: сертификат/декларация качества, сертификат происхождения, регистрационное удостоверение. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP по договору |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 16-ти календарных дней со дня заключения договора. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.